МИНИСТЕРСТВО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ,

СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМЕДИНИНСКОЙ АППАРАТУРЫ

“ЭМА”

АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ

УЗТ-1.01 Ф

ПАСПОРТ

тА3.836.011 ПС

МИНИСТЕРСТВО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ,

СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМЕДИНИНСКОЙ АППАРАТУРЫ

“ЭМА”

АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ

УЗТ-1.01 Ф

ПАСПОРТ

тА3.836.011 ПС

Завод-изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право вносить изменения в схему и конструкцию, не влияющие на параметры и характер работы изделия, без отражения их в настоящем паспорте.

Московское производственное объединение

Московский завод электромедицинской аппаратуры “ЭМА” 109028, Москва, Тесинский пер. дом 4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУ-КОВОЙ ТЕРАПИИ УЗТ-1.01 Ф   ТУ64-1-3202-78

Номер и дата выпуска

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию

(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города

М.П.	Руководитель ремонтного

предприятия

(подпись)

M.П.	Руководитель учреждения

- владельца

(подпись)

С О Д Е Р Ж А Н И Е 	Стр.

1. Назначение	4

2. Технические данные	5

3. Комплект поставки	8

4. Устройство и принцип работы	9 5. Указания мер безопасности	21

6. Подготовка аппарата к работе	23

7. Порядок работы	26 8. Техническое обслуживание	29 9. Характерные неисправности и методы

их устранения	34

10 Текущий ремонт	39

11. Свидетельство о приемке	48

12. Гарантии изготовителя	49

13. Сведения о рекламациях	50

14. Сведения об упаковке и хранении	52

Приложение 1. Таблицы режимов полупроводниковых

приборов 	53

Приложение 2. Таблица обмоточных данных	57

Приложение 3. Блок электронный. Схема электричес-

кая принципиальная	58

Приложение 4. Блок электронный. Перечень злементов	60

Приложение 5. Перечень измерительной аппаратуры и

оборудования	67

Приложение 6 Сведения о содержании драгоценных

металлов	69

Гарантийные талоны

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с устройством аппарата для ультразвуковой терапии УЗТ-l.0l Ф  (в дальнейшем - аппарат) и руководства при его эксплуатации.

НЕ ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ, НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ С ПАСПОРТОМ!

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- Аппарат предназначен для генерирования ультра-
звуковых колебаний в целях воздействия ими на различные
участки тела человека при лечении заболеваний в условиях
медицинских учреждений (больниц, клиник и поликлиник).

- Аппарат используется в общей физиотерапии для
лечения больных различными заболеваниями периферической
нервной системы, опорно-двигательного аппарата и др.

- Аппарат предназначен для эксплуатации при тем-
пературе окружающего воздуха от +10 до +35º С, относи-
тельной влажности до 80% при температуре+25º С.

- 4 -

Московское производственное объединение

Московский завод электромедицинской аппаратуры “ЭМА” 109028, Москва, Тесинский пер. дом 4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУ-КОВОЙ ТЕРАПИИ УЗТ-1.01 Ф   ТУ64-1-3202-78

Номер и дата выпуска

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию

(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города

М.П.	Руководитель ремонтного

предприятия

(подпись)

M.П.	Руководитель учреждения

- владельца

(подпись)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Номинальное значение частоты ультразвуковых колебаний, генерируемых аппаратом 0,88 МГц.

Отклонение частоты от номинального значения - не более±0,03%.

2.2. Эффективная площадь .излучателей:

- ИУТ 0,88-1. 03 Ф - 1 см2.

- ИУТ 0,88-4.04 Ф - 4 см2

2.3.	Аппарат работает в непрерывном и импульсном режимах генерации. В импульсном режиме аппарат генерирует импульсы длительностью 2,  4 и 10 мс. Отклонение длительности импульса не превышает ±20% от указанных значений.

Частота следования импульсов равна частоте питающей сети.

Длительность фронта и среза не более 5% от длительности импульса.

Неравномерность вершины импульса не более 20%.

2.4 Аппарат работает от сети переменного тока с напряжением 220 В±10% и частотой (50±0,5) Гц.

2.5 Значения интенсивности ультразвуковых колебаний на ступенях переключателя ИНТЕНСИВНОСТЬ, ВТ/СМ2 находятся в пределах указанных в табл. 1.

- 5 -

Таблица 1

| Ступени переключателя ИНТЕНСИВНОСТИ, ВТ/СМ2 | Относительные отклонения значений интенсивности, % |
| --- | --- |
| 1,0 | ±45 |
| 0,7 | ±50 |
| 0,4 | ±50 |
| 0,2 | ±50 |
| 0,05 | ±50 |

2.6. Время установления рабочего режима не превышает 30 сек с момента включения аппарата в сеть.

2.7. Аппарат обеспечивает работу в течение 6 ч  в повторно-кратковременном режиме излучения: 15 мин работы в непрерывном режиме излучения при интенсивности 1,0 Вт/см2 и 10 мин перерыв (при отключении аппарата от питающей сети).

По окончании работы значения интенсивности на ступенях переключателя ИНТЕНСИВНОСТЬ, ВТ/CM2 находятся и пределах, указанных в табл. 1.

- По защите от поражения электрическим током аппарат выполнен по классу 1, тип В.

2.9 Установленная безотказная наработка не менее 600 ч Средняя наработка на отказ - не менее 2000 ч.

2.10.	Установленным срок службы аппарата не менее 3х лет. Средний срок службы аппарата - но менее 5 лет.

2.11.	Мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более 50 Вт.

- 6 -

Московское производственное объединение

Московский завод электромедицинской аппаратуры “ЭМА” 109028, Москва, Тесинский пер. дом 4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники АППАРАТ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУ-КОВОЙ ТЕРАПИИ УЗТ-1.01 Ф   ТУ64-1-3202-78

Номер и дата выпуска

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию

(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города

М.П.	Руководитель ремонтного

предприятия

(подпись)

M.П.	Руководитель учреждения

- владельца

(подпись)

| Масса в изделии, г. | 0,00022 0,00048 0,103 0,00057 0,001 0,001 0,082 0,0348 0,03312 0,2150 | 0,47119 |
| --- | --- | --- |
| Масса в 1 шт., г. | 0,00011 0,00048 0,103 0,00057 0,001 0,001 0,0029 0,0087 0,03312 0,2150 |  |
| Сборочные единицы, комплексы, комплекты | Кол-во в изделии | 2 1 1 1 1 1 28 4 1 1 |  |
|  | Обозначение | Стабилитрон КС515А Транзистор КТ808А Транзистор КТ903Б Стабилитрон полупроводни-ковый Д817А Прибор выпрямительный КЦ407А Прибор выпрямительный КЦ405А Резистор МЛТ-0,25 Резистор МЛТ-2 Переключатель П2К Розетка приборная СР50-73Ф |  |
| Обозначе-ние | тА6.672. 061 |  |
| Наимено-вание | Серебро ПЛАТА |  |

- 70 -

2.12.	Масса электронного блока аппарата не более 7 кг.

2.13.	Габаритные размеры электронного блока аппарата:

341 х 290 х 142 мм.

- 7 -

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки аппарата входят изделия и документы, перечисленные в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение документа | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| 1. Блок электронный | тА5.422.007 | 1 |
| 2. Излучатель ИУТ 0,88-1.03 Ф (заводской номер…………….)* | ТУ 64-1-3201-78 | 1 |
| 3. Излучатель ИУТ 0,88-4.04 Ф (заводской номер…………….)* | ТУ 64-1-3201-78 | 1 |
| Принадлежности: |  |  |
| 4. Шпатель длиной 180 мм | ТУ 64-1-84-75 | 1 |
| 5. Кабель соединительный | тА6.645.017-01 | 1 |
| Запасные части: |  |  |
| 6. Вставка плавкая ВП2Б-1В 1,0 А, 250 В | ОЮО.481.005 ТУ | 2 |
| Укладки |  |  |
| 7. Футляр** | тА6.875.023 | 1 |
| Эксплуатационная документация |  |  |
| 8. Паспорт | тА3.836.011 ПС | 1 экз. |

*/ заполняется на заводе-изготовителе

**/ поставляется по отдельному заказу

- 8 -

| Масса в изделии, г. | 0,00022 0,0006 0,0042 0,00048 0,00048 0,002 0,002 0,00987 0,00799 0,00543 0,00402 | 0,03749 |
| --- | --- | --- |
| Масса в 1 шт., г. | 0,00011 0,0008 0,0042 0,00048 0,00048 0,002 0,002 0,00987 0,00799 0,00543 0,00402 |  |
| Сборочные единицы, комплексы, комплекты | Кол-во в изделии | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
|  | Обозначение | Стабилитрон КС515А Транзистор КТ645Б Транзистор КТ961А Транзистор КТ808А Транзистор КТ903Б Прибор выпрямительный КЦ407А Прибор выпрямительный КЦ405А Транзистор КП303В Диод излучающий АЛ307Г Микросхема К155ЛА3 Микросхема К155АГ1 |  |
| Обозначе-ние | тА6.672. 061 |  |
| Наимено-вание | Золото ПЛАТА |  |

- 69 -

Продолжение

| Наименование | Основные характеристики |
| --- | --- |
| Измеритель мощности ультра-звукового излучения | Диапазон измерений от 1 до 25 Вт. |
|  | Погрешность не более ± (0,2 Вт + 0,05Р), где Р – измеряемая величина |
| Тройник СР-50-95Ф | ВРО.364.013 ТУ |
| Испытательная ванна | Габаритные размеры: 600 х 260 х 230 мм |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Описание конструкции

Аппарат содержит электронный блок (рис. 1) и два сменных излучателя.

Электронный блок снабжен ручкой 1  для переноски, которая одновременно служит для установки его в рабочее положение. Корпус электронного блока выполнен из алюминиевого сплава. Внутри корпуса установлены направляющие, по которым перемещается шасси. Крепление шасси осуществляется снизу корпуса с помощью четырех винтов.

На лицевой панели электронного блока расположены разъем ВЫХОД - 2 для подключения кабеля излучателя, индикатор выходного напряжения - 3, индикатор включения сети - 5, процедурные часы - 9 и переключатели: ИЗЛУЧАТЕЛИ - 6, ИНТЕНСИВНОСТЬ,ВТ/СМ2 - 7, РЕЖИМ РАБОТЫ - 8.

На задней стенке электронного блока (рис. 2) установлены ножки 1, служащие для предохранения провода сети 2 от изгиба и крепления его и сетевой вилки 3 во время транспортирования аппарата.

В комплект аппарата входит футляр (рис. 3) в котором размещены стаканы 3 для лекарственных и дезинфицирующих веществ  и шпатель 6.

- 9 -

- 10 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ

И ОБОРУДОВАНИЯ

| Наименование | Основные характеристики |
| --- | --- |
| Частотомер электронно-счетный | Диапазон измеряемых частот от 0,8 до 3 МГц. Погрешность не более ±100 Гц. Входное напряже-ние от 2 до 100 В. |
| Осциллограф электронно-лучевой | Частотный диапазон от 20 Гц до 5 МГц. Диапазон измеряемых на-пряжений от 1 до 100 В с погреш-ностью не более ±5%. Диапазон измеряемых врменных интервалов от 1,0 до 25 мс с погрешностью не более 5% |
| Лабораторный автотрансфор-матор | Диапазон регулирования напряже-ния от 0 до 250 В. Максимальный ток 1 А. |
| Вольтметр переменного тока | Предел измерения 250 В. Класс точности не ниже 1,0 |
| Вольтметр постоянного тока | Предел измерения 75 В. Класс точности ни ниже 1,0 |
| Вольтметр электронный уни-версальный (например ВУ-15) | Частотный диапазон измеряемых напряжений от 0,8 до 3 МГц. Диапазон измеряемых напряжений от 1 до 110 В. Класс точности не ниже 2,5. |

- 67 -

| Позиционное обозначение | Наименование | Кол. | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| V17 | Транзистор КТ312Б аАО.336.674 ТУ | 1 |  |
| V18, V19 | Индикатор единичный АЛ307ГМ аАО.336.076 ТУ | 2 |  |
| Х1 | Вилка ВШ-ц-20-01-10/220 ТУ16-434.041-84 | 1 |  |
| Х2 | Розетка СР50-73Ф ВРО.364.010 ТУ | 1 |  |
| L10 | Катушка индуктивности тА5.780.000 | 1 |  |

- 66 -

- 11 -

Рис. 3. Вид футляра сверху при снятой крышке:

1 - укладка футляра, 2 - гнездо для установки излучателя, 3 - стаканы для лекарственных и дезинфицирующих средств, 4 - крышка стаканов, 5 - гнезда для установки излучателей, 6 - шпатель

- 12 -

| Позиционное обозначение | Наименование | Кол. | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | Стабилитрон полупроводниковый КС133А СМ3.362.812 ТУ | 1 |  |
| V2 | Стабилитрон полупроводниковый КС515А аАО.336.002 ТУ | 1 |  |
| V3 | Транзистор КТ312Б аАО.336.674 ТУ | 1 |  |
| V4 | Транзистор КТ645Б ГОСТ 11630-84 | 1 |  |
| V5 | Транзистор КТ961А аАО.336.358 ТУ | 1 |  |
| V6 | Транзистор КТ808А Ге3.365.020 ТУ | 1 |  |
| V9 | Транзистор КТ903Б ШБ3.365.044 ТУ | 1 |  |
| V10 | Стабилитрон полупроводниковый Д817А аАО.336.545 ТУ | 1 |  |
| V12 | Выпрямительный мост КЦ407А ТТ3.362.146 ТУ | 1 |  |
| V13 | Прибор выпрямительный КЦ405А УФО.336.006 ТУ | 1 |  |
| V14 | Диод полупроводниковый Д223Б СМ3.362.018 ТУ | 1 |  |
| V15 | Стабилитрон полупроводниковый КС515А аАО.336.002 ТУ | 1 |  |
| V16 | Транзистор КП303В Ц20.336.601 ТУ | 1 |  |

- 65 -

| Позиционное обозначение | Наименование | Кол. | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| R35 | СП5-3 1 кОм 10% | 1 |  |
| R36 | МЛТ-0,25-1 кОм ±10% | 1 |  |
| R37 | МЛТ-0,25-12 кОм ±10% | 1 |  |
| R38 | МЛТ-0,25-1 кОм ±10% | 1 |  |
| R39 | СП5-3 1 кОм 10% | 1 |  |
| R40 | МЛТ-0,25-620 Ом ±10% | 1 |  |
| R41 | МЛТ-0,25-470 Ом ±10% | 1 |  |
| R42 | СП5-3 1 кОм 10% | 1 |  |
| R43 | МЛТ-0,25-330 Ом ±10% | 1 |  |
| R44 | СП5-3 1 кОм 10% | 1 |  |
| R45 | МЛТ-0,25-820 Ом ±10% | 1 |  |
| R46 | СП5-3 1 кОм 10% | 1 |  |
| R47 | МЛТ-0,25-470 Ом ±10% | 1 |  |
| R48 | СП5-3 1 кОм 10% | 1 |  |
| R49 | МЛТ-0,25-1 кОм ±10% | 1 |  |
| S1 | Переключатель П2К тД3.600.001 | 1 |  |
| S3 | Переключатель П2К тД3.600.003 | 1 |  |
| S4 | Переключатель П2К тД3.600.002 | 1 |  |
| T1 | Трансформатор ТАН27-220-50К аФО.470.015 ТУ | 1 |  |

- 64 -

4.2. Схема электрическая функциональная и принцип работы аппарата

4.2.1 Схема электрическая функциональная электронного блока аппарата представлена на рис. 4.

Схема электрическая принципиальная и перечень элементов приведены в приложениях 3 и 4.

Рис. 4. Схема электрическая функциональная .электронного блока аппарата УЗТ-1.01 Ф

1 - автогенератор, 2 - модулятор, 3 - буферный каскад, 4 - предусилитель, 5 - усилитель выходной, 6 -индикатор выходного напряжения. 7 - импульсный генератор, 8 - блок питания, 9 - процедурные часы

- 13 -

Электронный блок предназначен доя получения напряжения возбуждения ультразвукового излучателя в непрерывном и импульсном режимах работы.

В непрерывном режиме напряжение возбуждения пред-ставляет собой гармонические колебания с частотой 0,88 МГц, в импульсном - последовательность высокочастотных импульсов с той же частотой заполнения, длительностью Ти = 2, 4 и 10 мс и периодом следования Тп - 20 мс.

Колебания ультразвуковой частоты генерируются в авто-генераторе 1  и через модулятор 2 подаются на вход буферного каскада 3, предназначенного для ослабления влияния последующих каскадов на параметры генерируемого сигнала. В импульсном режиме модуляция осуществляется путем подачи на вход модулятора 2 импульсов положительной полярности с выхода импульсного генератора 7. В непрерывном режиме на вход модулятора подается постоянное напряжение, соответствующее уровню логической единицы. В цепь эмиттера транзистора буферного каскада 3 включен ступенчатый регулятор интенсивности, с выхода которого сигнал подается на вход предусилителя 4, где усиливается до уровня, необходимого для нормальной работы выходного усилителя 5. Вы-ходной усилитель 5 предназначен для усиления мощности сигнала до значения, требуемого для получения заданной интенсивности ультразвукового излучения.

Наличие напряжения на выходе электронного блока ин-

- 14 -

| Позиционное обозначение | Наименование | Кол. | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| R10 | С5-37-5-820 Ом ±5% | 1 |  |
| R11 | МЛТ-0,25-3,3 кОм ±10% | 1 |  |
| R12 | МЛТ-0,25-6,2 кОм ±5% | 1 |  |
| R13 | МЛТ-2-200 Ом ±10% | 1 |  |
| R14 | МЛТ-0,25-30 кОм ±5% | 1 |  |
| R15 | МЛТ-0,25-330 Ом ±10% | 1 |  |
| R16, R22 | МЛТ-0,25-470 Ом ±10% | 2 |  |
| R17…R19 | МЛТ-2-6,8 Ом ±5% | 3 |  |
| R20 | МЛТ-0,25-820 Ом ±10% | 1 |  |
| R21 | С5-37-5-510 Ом ±5% | 1 |  |
| R23 | МЛТ-0,5-1 МОм ±10% | 1 |  |
| R24 | МЛТ-0,25-1 кОм ±10% | 1 |  |
| R25 | СП5-3 1 кОм 10% | 1 |  |
| R26 | МЛТ-0,25-470 Ом ±10% | 1 |  |
| R27 | СП5-3 1 кОм 10% | 1 |  |
| R28 | МЛТ-0,25-33 кОм ±10% | 1 |  |
| R29 | МЛТ-0,25-330 Ом ±10% | 1 |  |
| R30 | СП5-3 1 кОм 10% | 1 |  |
| R31 | МЛТ-0,25-4,7 МОм ±10% | 1 |  |
| R32 | СП5-3 1 кОм 10% | 1 |  |
| R33 | МЛТ-0,25-470 Ом ±10% | 1 |  |
| R34 | МЛТ-0,25-4,7 МОм ±10% | 1 |  |

- 63 -

| Позиционное обозначение | Наименование | Кол. | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| L5 | Дроссель высокочастотный ДПМ-0,6-50 ±5% ПеО.477.006 ТУ | 1 |  |
| L6 | Дроссель высокочастотный ДПМ-0,4-30 ±5% ПеО.477.006 ТУ | 1 |  |
| L7, L8 | Дроссель высокочастотный ДПМ-0,4-100 ±5% ПеО.477.006 ТУ | 2 |  |
| L9 | Катушка индуктивности тА5.780.000-03 | 1 |  |
|  | Резисторы МЛТ ОЖО.467.180 ТУ |  |  |
|  | Терморезистор ММТ-1 ОЖО.468.086 ТУ |  |
|  | Резистор С5-37 ОЖО.467.536 ТУ |  |  |
|  | Резисторы СП5-3 ОЖО.468.506 ТУ |  |
| R1 | МЛТ-0,25-1,5 кОм ±10% | 1 |  |
| R2* | МЛТ-0,25-560 Ом ±5% | 1 | * 430… 680 Ом |
| R3 | МЛТ-0,25-470 Ом ±10% | 1 |  |
| R4 | МЛТ-0,25-680 Ом ±5% | 1 |  |
| R5 | МЛТ-0,25-12 кОм ±5% | 1 |  |
| R6 | МЛТ-0,25-560 Ом ±10% | 1 |  |
| R7 | МЛТ-0,25-910 Ом ±5% | 1 |  |
| R8 | МЛТ-0,25-3,3 кОм ±10% | 1 |  |
| R9 | МЛТ-1-6,8 кОм ±20% | 1 |  |

- 62 -

дицируется по свечению светодиода индикатора выходного напряжения 6.

Аппарат питается от сети переменного тока. Блок питания 8 содержит стабилизированные выпрямители +5 В и +50 В.

4.2.2. Автогенератор служит для получения колебаний частоты 0,88 МГц. Он собран на трех элементах “И-НЕ” (D 1.1, D 1.2. D 1.3) цифровой микросхемы D 1. Частота автогенератора стабилизирована кварцем.

Собственно генератор колебаний ультразвуковой частоты построен на элементах  D 1.1 и D 1.3. Элемент D 1.2 служит для ослабления влияния последующих каскадов на работу автогенератора. Нестабильность частоты генерируемых колебаний не хуже 10-5.

4.2.3. Модулятор предназначен для осуществления импульсной модуляции ультразвуковых колебаний. Он включает в себя перемножитель, выполненный по схеме “И-НЕ” на элементе D 1.4 микросхемы D 1 и ключевой усилитель-инвертер, выполненный на транзисторе V 3.

На один из входов микросхемы  D 1 (вывод 12) поступает напряжение с выхода автогенератора (рис. 5а) на другой вход микросхемы  D 1  (вывод 13) с выхода импульсного генератора (рис. 5б). В момент совпадения напряжений на обоих входах элемента D 1.4 на его выходе (вывод 11) имеется напряжение (рис. 5в), огибающая которого идентична огибающей модулирующего импульса. В непрерывном режиме на вывод 13 вместо импульсного подается постоянное

- 15 -

Рис. 5. Осциллограмма напряжений  модулятора

и ключевого каскада

- 16 -

| Позиционное обозначение | Наименование | Кол. | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| С20 | К73-17-250 В-0,22 мкФ ±5% | 1 |  |
| С21 | К5О-16-100 В-5 мкФ | 1 |  |
| С22, С23 | К50-12-160-200 | 2 |  |
| С24 | К50-16-25 В-600 мкФ | 1 |  |
| С25 | КМ-5б-Н90-0,15 мкФ | 1 |  |
| C26 | К75-37-0.1 мкФ 2x0,0047. мкФ | 1 |  |
| С27 | КМ-5б-Н 90-0,1 мкФ | 1 |  |
| D1 | Микросхема К155ЛАЗ бКО.348.006-01 ТУ | 1 |  |
| D2 | Микросхема К155АГ1 6КО.348.006-26 ТУ | 1 |  |
| D3 | Микросхема КР142ЕН5В 6КО.348.425-02 ТУ | 1 |  |
| E1 | Часы процедурные РВ-1-30 ТУ25-07.1350-77 | 1 |  |
| F1, F2 | Вставка плавкая ВП2Б-1 В 1,0 А 250 В ОЮО.481.005 ТУ | 2 |  |
| L1, L2 | Дроссель высокочастотный ДПМ-0,1-120 ±5% ПеО.477.006 ТУ | 2 |  |
| L3 | Катушка индуктивности тА5.780.000-01 | 1 |  |
| L4 | Дроссель высокочастотный ДПМ-01-50 ±5% ПеО.477.006 ТУ | 1 |  |

- 61 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

БЛОК ЭЛЕКТРОННЫЙ. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

| Позиционное обозначение | Наименование | Кол. | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Резонатор РК1 70ББ-6ВТ 880 К ОДО.338.018 ТУ | 1 |  |
|  | Конденсаторы КМ-5б ОЖО.460.161 ТУ |  |  |
|  | Конденсаторы К50-12 ОЖО.464.079 ТУ |  |
|  | Конденсаторы К50-16 ОЖО.464.111 ТУ-83 |  |
|  | Конденсаторы К73-17 ОЖО.461.104 ТУ |  |
|  | Конденсаторы К75-37 ОЖО.464.129 ТУ |  |
| C1* | КМ-5б-М47-150 пФ ±10% | 1 | *100 пФ, 220 пФ |
| C2 | КМ-5б-Н90-0,1 мкФ | 1 |  |
| C3 | КМ-5б-М1500-3300 пФ ±5% | 1 |  |
| C4 | К73-17-250 В-0,47 мкФ ±5% | 1 |  |
| C5 | КМ-5б-Н90-0,15 мкФ | 1 |  |
| C6* | КМ-5б-Н90-0,033 мкФ | 1 | 0,1;0,15 мкФ |
| C7 | К73-17-250 В-0,22 мкФ ±5% | 1 |  |
| C8 | КМ-5б-М750-2200 пФ ±5% | 1 |  |
| C9 | К73-17-250 В-0,22 мкФ ±5% | 1 |  |
| C10 | К50-16-100 В-5 мкФ | 1 |  |
| C11 | К50-16-25 В-500 мкФ | 1 |  |
| C12…C15 | КМ-5б-М1500-3300 пФ ±5% | 4 |  |
| C17 | КМ-5б-Н90-0,15 мкФ | 1 |  |
| C18 | КМ-5б-М750-2700 пФ ±5% | 1 |  |
| C19 | К50-12-160-200 | 1 |  |

- 60 -

напряжение (рис. 5г), поэтому на выходе модулятора - коллекторе \/3 напряжение ультразвуковой частоты (рис.5а) по форме такое же, как и на входе.

4.2.4. Модулирующие импульсы длительностью 2, 4 и 10 мс вырабатываются в импульсном генераторе, выполненном на микросхеме D 2.

Длительность импульсов определяется величиной емкости С4 и резисторами R5, R12, R14. С выхода импульсного генератора (вывод С) модулирующие импульсы подаются на вход модулятора.

Сигналом, задающим период следования (Тп = 20 мс)  модулирующих импульсов, является синусоидальное напряжение частоты 50 Гц, снимаемое с обмотки IV силового трансформатора Т1. Вход микросхемы защищен от пробоя с помощью параллельного несимметричного ограничителя, состоящего из резистора R1 и стабилитрона V1.

Положительный потенциал на входе микросхемы ограничивается на уровне напряжения стабилизации стабилитрона (около 3,5 В), а отрицательный - на уровне падения напряжения на прямом сопротивлении стабилитрона (менее 0,4 В). Емкость С2 является элементом фильтра R3, С2 подавления импульсных помех, поступающих с выхода ждущего мультивибратора при отжатых кнопках РЕЖИМ РАБОТЫ (длительность импульсных помех - 1-2мкс). Эти помехи при отсутствии фильтра приводили бы к ложкой индикации о наличии напряжения на выходе аппарата при отжатых кнопках РЕЖИМ

- 17 -

РАБОТЫ, т.к. индикатор выходного сигнала содержит в своем составе пиковый детектор, запоминающий как сигнал, так и упомянутую выше помеху.

4.2.5.	Буферный каскад построен по схеме эмиттерного повторителя на транзисторе V4 и выполняет функцию развязки автогенератора от ступенчатого регулятора интенсивности. Последней предназначен для установки амплитуды напряжения на входе предусилителя, соответствующей заданной интенсивности ультразвуковых колебаний излучателя, и реализован в виде резисторов, стоящих в цепи эмиттера V4, коммутируемых переключателем S4.

4.2.6.	Предусилитель служит для возбуждения выходного усилителя. Он выполнен на транзисторе V 5 по схеме с общим эмиттером и с целью повышения стабильности коэффициента усиления охвачен глубокой отрицательной обратной связью. Согласование предусилителя с .выходным усилителем и выделение первой гармоники частоты 0,88 МГц осуществляется с помощью П-образного фильтра С8, L3, С12, С13, С14, С15.

4.2.7. Усиление сигнала по мощности до уровня, достаточного для обеспечения требуемой интенсивности ультразвуковых колебаний, осуществляется в выходном усилителе. Он собран по схеме с общим эмиттером на транзисторе V6 и охвачен отрицательной обратной связью.

Согласование выходного усилителя с излучателями и

- 18 -

ВНИМАНИЕ!

В данном аппарате имеются элементы, содержащее драгоценные металлы.

При списании аппарата (или при ремонте, связанном с заменой элементов, содержащих драгоценные металлы) элементы должны быть изъяты и переданы в Госфонд в соответствии с инструкцией № 53 от 15 июня

Перечень элементов, содержащих драгоценные металлы, приведен в приложении 6.

фильтрация выходного сигнала осуществляется посредством П-образного L С фильтров.

Коммутация фильтров при смене излучателей осуществляется переключателем S 3.

4.2.8. Индикатор выходного напряжения служит для световой индикации о наличии напряжения ультразвуковой частоты на выходе электронного блока. Индикатор состоит из диодного детектора V14 и транзисторного двухступенчатого ключа ( V16, V17).

Для уменьшения влияния индикатора на амплитуду выходного напряжения входное сопротивление индикатора должно быть на один - два порядка выше сопротивления нагрузки электронного блока (получателя).

Выходное сопротивление индикатора должно быть низким для согласования с малым сопротивлением светодиода - светового прибора индикации.

Высокое входное сопротивление индикатора обеспечивается за счет использования полевого транзистора V16 в первой ступени ключа, низкое выходное сопротивление обеспечивается биполярным транзистором V17 во второй ступени.

Зашита от пробоя перехода ИСТОК-ЗАТВОР полевого транзистора осуществляется параллельным несимметричным ограничителем R34, V15. В качестве светового индикатора используется светодиод V18, включенный в цепь эмиттера биполярного транзистора.

- 19 -

4.2.9.	Аппарат питается от сети переменного тока частоты 50 Гц и номинальным напряжением 220 В через автономный блок питания, включающий в себя трансформатор Т1 и два стабилизированных выпрямителя. Один из них (+5 В) состоит из диодного моста V12 и микросхемы D 3. Другой (+50 В) - из диодного моста V13 и параметрического стабилизатора напряжения (транзистор V9, стабилитрон  V10, резистор R21). При изменении напряжения сети на +10% изменение напряжения на выходе стабилизированного выпрямителя не превышает ±3%.

4.2.10.	С выхода стабилизированного выпрямителя напряжение +50 В поступает к цепям питания буферного каскада, предусилителя и выходного усилителя. Индикатором включения аппарата в сети служит светодиод V19, подключенный к выходу диодного моста V12.

- 20 -

| №№ выводов по электр. схеме | 1-2 1-2 1-2 |
| --- | --- |
| Марка провода и диаметр | ПЭВ-1 0,355 То же ПЭВ-1 0,560 |
| Число витков | 75 105 55 |
| Обмотки | 1 1 1 |
| Сердеч-ник |  |
| Наимено-вание | Катушка индуктив-ности То же - - |
| Обозначе-ние по схеме | L3 L9 L10 |
| Обозн. схемы | Прило-жение 3 |

Продолжение табл. 2

- 56 -

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации и ремонте аппарате руководствуйтесь настоящим паспортом и правилами техники безопасности по защите от поражения электрическим током в соответствии с “Правилами устройства, эксплуатации и  техники безопасности физиотерапевтических отделений (кабинетов)”

- Перед эксплуатацией аппарата убедитесь, что в помещении, в котором должен эксплуатироваться аппарат, имеется соответствующая классу защиты аппарата розетка.

Розетка для включения аппарата должна иметь на внутренней стороне ее корпуса помимо двух отверстий для штырьков два плоских контакта, соединенных с внешним заземляющим устройством. В случае, если сетевая розетка не отвечает требованиям класса зашиты аппарата, то категорически запрещается включать аппарат в сеть.

5.3.	При эксплуатации аппарата соблюдайте меры предос-торожности:

- пациент не должен соприкасаться с заземленными предметами (трубами, батареями центрального отопления и т.п.), а предметы, на которых располагается пациент, долж
ны быть выполнены из токонепроводящего материала;

- при работающем аппарате не держите излучатель на воздухе более 1 мин - излучающая поверхность его должна соприкасаться с жидкостью или с облучаечаемым участком

- 21 -

тела  (через слой контактного вещества).

5.4.	Запрещается:

- проводить физиотерапевтические процедуры при
неисправном аппарате;

- обслуживающему медицинскому персоналу устра
нять какие-либо неисправности.

5.5.	При обнаружении неисправности отключите ап
парат от сети и вызовите специалистов в по ремонту меди
цинской техники.

- 22 –

Осциллограммы напряжений

Таблица 2

- 55 –

Продолжение табл.1

| Позиционное обозначение по схеме (приложение 3) | Выводы | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| V10 | катод | +56 ±15% |
| V16 | затвор | (-1,5 - +15)В |
|  | исток | 0 |
|  | сток | +2,5 ±20% |
| V17 | база | +2,5 ±20% |
|  | эмиттер | +1,6 ±20% |
|  | коллектор | +1,7 ±20% |

Примечание. Напряжения, указанные в табл. 1 и амплитуды напряжений (табл. 2) измерены по отношению к корпусу аппарата при напряжении сети 220В±2%.

- 54 -

6. ПОДГОТОВКА АППАРАТА  К РАБОТЕ

- Извлеките аппарат из транспортной тары.

- Проведите полную санитарную обработку аппарата слегка влажной тканью, не попуская попадания влаги внутрь аппарата. Затем протрите насухо мягкой тканью.

- Установите электронный блок аппарата на расстоянии (1-1,5) м от сетевой розетки и не далее 1 м от
места расположения пациента во время процедуры.

- Открытый футляр с принадлежностями установи
те вблизи электронного блока таким образом, чтобы он не
мешал доступу к органам управления аппарата.

- Заполните стаканы, установленные в футляре для
принадлежностей, дезинфицирующей и контакной жидкостями,
т.е. спиртом и вазелиновым маслом и, необходимым лекар
ственным раствором.

- Извлеките шпатель из упаковки и положите его в
предназначенное для него место в футляре.

- Извлеките из упаковки излучатель ИУТ 0.88-1.03Ф
н соединительный кабель.

- Подключите излучатель к разъему ВЫХОД элект
ронного блока аппарата с помощью соединительного кабеля.

- Нажмите соответствующую подключенному излуча
телю кнопку переключателя ИЗЛУЧАТЕЛИ, имеющую надпись,
одинаковую с последней цифрой типа излучателя.

6.10.	Установите излучатель в футляр.

- 23 -

- Включите вилку провода сети в розетку .

- Извлеките из футляра излучатель, поверните
его излучающей поверхностью вверх и нанесите на нее
2-3 капли воды.

6.13. Нажмите кнопку “Н” переключателя РЕЖИМ РАБОТЫ. Установите нужную для работы интенсивность, нажав соответствующую кнопку переключателя ИНТЕНСИВНОСТЬ, ВТ/СМ2.

6.14.	Поверните ручку-указатель процедурных часов
вправо до упора, а затем установите ее в положение, со
ответствующее 10-15 мин. При этом должны загореться
световые индикаторы СЕТЬ и ВЫХОД, что соответствует
включению аппарата в сеть и включению генератора элект
рических колебании ультразвуковой частоты. На поверхнос
ти воды на излучателе должна появиться легкая рябь (при интенсивности 0,05 Вт/см2 ) или фонтанчик с разбрызгиванием капелек воды (при интенсивности 1 Вт/см2 ).

6.15.	Во избежание выхода из строя излучателя время
наблюдения за колебаниями воды должно быть не более (5-10) г.

6.16. Нажмите последовательно кнопки импульсного режима “10”, ”4”, ”2” переключателя РЕЖИМ РАБОТЫ. Колебания поверхности капелек воды на излучающей поверхности излучателя также, должны наблюдаться, но меньшего уровня.

- 24 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТАБЛИЦЫ РЕЖИМОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ Таблица напряжений

Таблица 1

| Позиционное обозначение по схеме (приложение 3) | Выводы | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| D1 | вывод 14 | +5 ±5% |
| D2 | вывод 1 4 | +5 ±5% |
| D3 | вывод 2 | +5 +5% |
| V2 | катод | +15±10% |
| V4 | база | - |
|  | эмиттер | - |
|  | коллектор | +15 ±10% |
| V5 | база | - |
|  | эмиттер | - |
|  | коллектор | +55 ±15% |
| V6 | база | 0 |
|  | эмиттер | - |
|  | коллектор | +55 ±15% |
| V9 | база | +56 ±15% |
|  | эмиттер | +55 ±15% |
|  | коллектор | +68 ±10% |

- 53 -

14. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ И ХРАНЕНИИ

- Аппарат упакован в соответствии с требованиями
ТУ 64-1-32O2-78.

- Аппарат должен храниться в закрытом помещении
при температуре от минус 50º С до +40º С и относительной
влажности воздуха до 98% при температуре +25º С,

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

- 52 -

6.17. Поворотом ручки-указателя часов влево уста
новите ее в нулевое положение. При этом аппарат авто
матически выключается, и колебания воды на излучающей
поверхности излучателя должны прекратиться.

6.18. Отсоедините проверенный излучатель

ИУТ 0,88-1.03 Ф и соединительный кабель от разъема ВЫХОД электронного блока аппарата и установите его в футляр.

6.19.	Извлеките из упаковки излучатель

ИУТ 0,88-4.04 Ф и подсоедините его к разъему ВЫХОД электронного блока аппарата.

- Проведите проверку излучателя ИУТ 0,88-4.04Ф
по пп. 6.9 - 6.17.

- Отсоедините проверенный излучатель ИУТ 0,88-
-4.04 Ф от разъема ВЫХОД электронного блока аппарата

и установите его в футляр.

6.22.	После выполнения указанных мероприятий аппа
рат готов к работе.

6.23.	Периодически проводите санитарную обработку
наружных поверхностей корпуса электронного блока 3% раст
вором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего сред
ства типа “Лотос”, “Астра”.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- При проведении процедур тип используемого из-
лучателя, режим работы - непрерывный или импульсный,
длительность импульсов, а также значение интенсивности
ультразвуковых колебаний и продолжительность процедуры
устанавливаются в строгом соответствии с указаниями
врача.

- Подключите к разъему ВЫХОД указанный для
проведения процедуры излучатель.

Излучатель ИУТ 0,88-1.03 Ф подключается к разъему ВЫХОД с помощью соединительного кабеля.

- Установите излучатель в гнездо футляра.

- Нажмите кнопку переключателя ИЗЛУЧАТЕЛИ

с надписью, идентичной с последней цифрой типа подсоединенного излучателя.

- Для проведения процедуры в непрерывном режиме
генерации нажмите кнопку "Н" переключателя РЕЖИМ РА-
БОТЫ.

- Установите заданную врачом интенсивность
ультразвуковых колебаний, нажав соответствующую кнопку
переключателя ИНТЕНСИВНОСТЬ, ВТ/СМ2.

7.7. Для проведения процедуры в импульсном режиме генерации нажмите соответствующую указанной длительности импульса кнопку “2”, ”4” или “10” переключателя РЕЖИМ РАБОТЫ.

7.6. Смажьте вазелиновым маслом или лекарственным веществом, например, гидрокортизоновой мазью, участок по-

- 26 -

Таблица 6

| Дата | Количество часов работы аппарата с начала эксплуа-тации до возник-новения неисправ-ности или отказа | Краткое содержание неисправ-ности | Дата направ-ления рекла-мации | Меры, принятые по реклама-ции | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 51 -

13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

13.1.	В случае отказа аппарата в работе или неис-
правности его в период гарантийного срока, потребитель
должен выслать в адрес мастерской системы “Медтехника”
(в данной области, крае, республике) письменное извеще-
ние со следующими данными:

- тип аппарата, заводской номер и дата выпуска,

- наличие заводских пломб,

- характер дефекта,

- адрес, по которому должен прибыть представитель
мастерской системы “Медтехника”,  номер телефона.

13.2.	Все предъявленные рекламации должны регист
рироваться потребителем в табл. 6.

верхности кожи пациента в области воздействия, применяя для этого имеющийся в футляре шпатель или пипетку и ватный тампон.

7.9.	Извлеките подключенный излучатель из футляра и
продезинфицируйте его, протерев его поверхность ватным
тампоном, смоченным 96% раствором этилового спирта. Из-
лучатели могут быть заранее продезинфицированы тройным
раствором (2% формалина + .1,5% двууглекислого натрия +
0,3% технического синтетического фенола)

- Приложите излучатель его излучающей поверх
ностью к подготовленному участку тела.

- Установите заданную врачом продолжительность
времени процедуры. Для этого поверните ручку-указатель по
часовой стрелке до упора. Затем поворотом ее в обратном
направлении установите стрелку на деление, соответствующее
заданному времени.

- Помните, что после установки времени процедуры
в тело пациента начинают излучаться ультразвуковые колеба
ния.

- Следите за тем, чтобы между излучающей поверх
ностью излучателя и кожей пациента не было прослоек возду
ха, т. к. при наличии прослоек даже в 0,001 мм ультразву
ковые   колебания полностью отражаются от   слоев воздуха

- 27 -

и не попадают в тело. Излучатель при плохом контакте с телом может сильно нагреться, что вызовет болевые ощущения у пациента.

7.14. В соответствии с утвержденными медицинскими методиками используйте лабильную или стабильную методику воздействия.

- По истечении времени процедуры (световые
индикаторы СЕТЬ и ВЫХОД гаснут)  ватным тампоном
удалите вазелиновое масло (или лекарственное вещество)
с излучающей части излучателя и с участка тела пациен
та, подвергавшегося воздействию. Затем протрите эти по
верхности тампоном, смоченным спиртом.

- Излучатель ИУТ 0,88—4.04 Ф отсоедините от
разъема ВЫХОД и установите в гнедзо футляра.

7.1.7. Излучатель ИУТ 0,88-1.03 Ф отсоедините от соединительного кабеля и установите в гнездо футляра.

Отсоедините соединительный кабель от разъема ВЫХОД.

7.18. Отсоедините вилку провора сети от розетки сети.

- 28 -

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие аппара
та требованиям технических условий ТУ 81-1-3202-78
при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транс
портирования и хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации аппарата уста
новлен 18 месяцев со дня ввода аппарата в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

12.3.	В течение гарантийного срока предприятие-изго-
товитель безвозмездно ремонтирует или заменяет аппарат
или его части по предъявлении гарантийного талона.

- 49 -

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

11.1. Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.01 Ф заводской номер

соответствует техническим условиям ТУ 64—1-3202-78 и признан  годным для эксплуатации.

Дата выпуска   	-

Контролер ОТК

- 48 -

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Для обеспечения надежной работы аппарата своевременно проводите техническое обслуживание. Техническое обслуживание- осуществляется ремонтными предприятиями системы "Медтехника" в соответствии с “Положением о техническом обслуживании , ремонте и монтаже медицинской техники”, утвержденным приказом Министра здравоохранения.

- При проведении технического обслуживания соблю
дайте меры безопасности, указанные в разделе 5 настоящего
паспорта.

- Один раз в год проверяйте техническое состоянии   .
аппарата по методикам, указанным в пп. 8.3.1 - 8.3.4.

8.3.1. Проверьте соответствие напряжений на выходе электронного блока паспортным данным но каждый излучатель.

Для этого в соответствии с рис. 6 подключите к электронному блоку любой излучатель, установленный в испытательную ванну или измеритель мощности, и нажмите соответствующую  ему кнопку переключателя ИЗЛУЧАТЕЛИ. Переключатель РЕЖИМ РАБОТЫ установите в положение "Н". Включите аппарат в сеть и установите на процедурных часах время 25-30 мин по методике п. 7.1.1. Проверьте соответствие напряжения на выходе электронного блока таблице 1 паспорта излучателя при всех положениях переключателя ИНТЕНСИВНОСТЬ, ВТ/СМ2.

- 29 -

Рис. 6 Структурная схема установки для проверки

технического состояния аппарата:

А1 – электронный блок аппарата, А2 – излучатель, А3 – испытательная ванна или измеритель мощности ультразвука, К – соединительный кабель, Х – тройник, Р1 – частотомер, осциллограф или вольтметр электронный, Т -автотрансформатор

Pиc. 7. Схема расположения переменных резисторов

для регулировки интенсивности излучения

- 30 -

Если напряжение на светодиоде равно нулю, замерьте постоянное напряжение на стоке транзистора V16. Если они близко к нулю (0,2 - 0,3) В, замерьте напряжение на затворе транзистора V 16. Если последнее более 0,5 В, тр  неисправны транзисторы V16, V17 или один из них.

Если напряжение на затворе V16 равно нулю или существенно меньше 0,5 В, то неисправны диоды V14, V15. Неисправный элемент замените на исправный.

- 47 -

сутствин импульсов неисправность следует искать в следующей последовательности:

Проверьте цепь запуска ждущего мультивибратора. Если цепь запуска исправна, на стабилитроне V1 должно быть ограниченное синусоидальное напряжение (см. приложение 1), а на выводе 6 микросхемы D2 импульсы положительной полярности длительностью 2 мс, 4 мс,  10 мс.

При отсутствии ограниченного  синусоидального напряжения на стабилитроне Vl следует обнаружить и устранить обрыв в цепи: контакт в печатной платы - вывод 15 трансформатора Tl. Проверке исправность ставилитрона Vl. При отсутствии импульса на вывод в микросхемы   D2 проверьте исправность микросхемы D2, резисторов R5, R12, R14, конденсатора С4 и переключателя S1.

10.4.7. Ремонт индикатора выходного напряжении

Подключите вольтметр электронный параллельно разъему ВЫХОД электронного блока и замерьте переменное напряжение. Если в соответствии с пп. 10.4.1 - 10.4.6 все неисправности устранены, то напряжение на разъеме ВЫХОД превышает для любой интенсивности 0,9 В.

Подключите вольтметр электронный параллельно светодиоду V18 и замерьте постоянное напряжение. Оно должно быть порядка (2 - 2,5) В. Если в этом случае индикатор не работает, то вышел из строя светодиод V18. Замените неисправный светодиод на исправный.

- 46 -

В случае не соответствия напряжений не выходе электронного блока таблице 1 паспорта излучателя произведите регулировочные работы. Для этого отверните четыре винта на нижней стенке электродного блока и извлеките шасси на корпуса.

С помощью переменных резисторов рис. 7 в соответствии с табл. 3 установите на выходе электронного блока напряжения, указанные в паспортах излучателей. Точность установки должна быть не хуже 3%.

Таблица 3

| Положение переключателя ИЗЛУЧАТЕЛИ | Положение переключателя ИНТЕНСИВНОСТЬ, ВТ/СМ2 | Переменный резистор |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | R35 |
|  | 0,7 | R32 |
| 3 | 0,4 | R30 |
|  | 0,2 | R27 |
|  | 0,05 | R25 |
|  | 1 | R48 |
|  | 0,7 | R46 |
| 4 | 0,4 | R44 |
|  | 0,2 | R42 |
|  | 0,05 | R39 |

8.3.2. Проверьте соответствие длительности импульса паспортным данным. Для этого в соответствии с рис. 6 подключите к электронному блоку любой излучатель из комплекта и нажмите соответствующую ему кнопку переключателя ИЗЛУЧАТЕЛИ, переключатель ИНTEHCИВHOCTЬ, ВТ/CM2 установите в любое из пяти положений. Последовательно нажи-

- 31 -

мая кнопки  “2”, “4” и “10” переключателя РЕЖИМ РАБОТА измерьте длительность импульсов.

8.3.3. Проверьте работоспособность аппарата при изменении напряжения сети на ±10% и проверьте значение интенсивностей излучения на ступенях 1,0; 0,7; 0,4; 0,2; 0,05 Вт/см2 переключателя ИНТЕНСИВНОСТЬ, ВТ/СМ2 путем измерения напряжений электрических колебаний, подводимых к излучателю, вольтметром электронным. Для этого в соответствии с рис. 6 подключите к электронному блоку излучатель и нажмите соответствующую ему кнопку переключателя ИЗЛУЧАТЕЛИ, Переключатель РЕЖИМ РАБОТЫ установите в положение “Н”. Включите аппарат в сеть и установите на процедурных часах время 25-З0 мин по методике п.  7.1.1. Измените напряжение сети с помощью автотрансформатора на ±10% относительно номинального и измерьте напряжение, подводимое к излучателю. При этом отклонения измеренных напряжений не должны превышать значений,   приведенных в табл. 4.

Таблица 4

| Ступени переключателя ИНТЕНСИВНОСТЬ, ВТ/СМ2 | Допустимые отклонения напряжения, % |
| --- | --- |
| 1,0 | ±20 |
| 0,7 | ±23 |
| 0,4 | ±23 |
| 0,2 | ±23 |
| 0,05 | ±23 |

- 32 -

Поиск неисправностей выходного усилителя производите в следующем последовательности. Замерьте с помощью вольтметра электронного постоянное и переменное напряжение на коллекторе транзистора V6 и переменное на разъеме ВЫХОД.

Если постоянное напряжение на коллекторе V6 равно нулю, неисправны дроссели L5, L6 (обрыв). Неисправный дроссель замените на исправный.

Если переменное напряжение на коллекторе не равно нулю, а на разъеме ВЫХОД равно нулю, неисправны катушки индуктивности L 9, L10 (обрыв) или переключатель S3. Неисправный элемент замените  на исправный.

Если на коллекторе постоянное напряжение не равно нулю, а переменное равно нулю, то неисправен транзистор V 6. Неисправный транзистор замените на исправный.

10.4.6. Ремонт импульсного генератора

Подключите осциллограф к выводу 13 микросхемы D1. Последовательно нажимая кнопки переключателя РЕЖИМ РАБОТЫ, убедитесь в наличии на экране осциллографа импульсов амплитудой (2,4 - 4,5) В длительностью 2 мс, 4 мс, 10 мс в импульсном режиме и постоянного напряжения той же амплитуды в непрерывном режиме. При отсутствии постоянного напряжения величиной (2,4 - 4,5) В неисправны резистор R16 или переключатель S1.

Неисправный элемент замените на исправный. При от-

- 45 -

10.4.3.	Ремонт буферного каскада

Подключите осциллограф к резистору R11. На экране осциллографа должны наблюдаться импульсы положительной полярности с частотой 0,88 МГц.

При переключении кнопки переключателя ИНТЕНСИВНОСТЬ, ВТ/CM2 амплитуда импульса должна меняться.

Если импульсы с частотой 0,88 МГц отсутствуют в каких-либо положениях переключателя, то неисправны транзистор V4, переключатель S4 или резисторы от R24 до R49, коммутируемые S4.

Найдите неисправный элемент и замените его на исправный..

10.4.4.	Ремонт предусилителя

Подключите осциллограф к резистору Rl5. Замерьте амплитуду переменного напряжения. Она должна быть приблизительно равна амплитуде сигнала на резисторе R11. В случае существенного несоответствия неисправны конденсаторы С8, Cl2-C15, дроссель L4 или транзистор V5.

Если амплитуда сигнала на резисторе К15 равна нулю, возможны: обрыв в дросселях L1, L2, катушке индуктивности L3, неисправность транзистора V5, резистора R13.

Найдите неисправный элемент и замените его на исправный.

10.4.5.	Ремонт выходного усилителя

- 44 -

8.3.4. Проверьте частоту высокочастотных колебаний, генерируемых электронным блоком. Для этого в соответствии с рис. 6 подключите к электронному блоку частотомер. Частота должна быть 0,88 МГц  ±0,03%.

- 33 -

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ

ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1. Перечень возможных неисправностей, вероятные причины и методы их устранения приведены в табл.5 (обозначения элементов соответствуют приложению 3).

Таблица 5

| Наименование неисправности, внешнее проявление и допол-нительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. При включении аппарата в сеть не загорается индикатор включения сети. Излучение ультразвука обнаруживается во всех положениях переклю-чателей, что определяется по наличию колебаний капелек воды, нанесенной на излу-чающую поверхность излуча-теля. | Вышел из строя светодиод V19 | Замените свето-диод V19 |
| 2. При включении аппарата в сеть загорается индикатор включения сети, а индикатор выходного напряжения не загорается. Излучение ультра-звука обнаруживается во всех положениях переключателей, что определяется по наличию колебаний капелек воды, нанесенной на излучающую поверхность излучателя | Вышел из строя светодиод V18 Неисправен узел индикации выход-ного напряжения | Замените свето-диод V18 Устраните неис-правность в узле индикации выход-ного напряжения |

- 34 -

то неисправными могут быть резонатор В1, микросхема D1, конденсатор С1, резисторы R2, R4.

Определите неисправный элемент и замените его на исправный.

Если напряжение прямоугольной формы на выводе 6 наблюдается, а на выводе 8 не наблюдается, неисправен элемент D 1.2 микросхемы D1, или короткое замыкание между ножками 12-13 микросхемы D1.

Если после устранения короткого замыкания между ножками 12-13 напряжение прямоугольной формы с частотой 0,88 МГц не наблюдается, замените микросхему D1.

10.4.2. Ремонт модулятора

Проверьте наличие постоянного напряжения на выводе 13 и прямоугольного с частотой 0,88 МГц на выводе 12 микросхемы D1. При наличии указанных напряжений на выводах 12 и 13 на коллекторе транзистора V3 должно быть напряжение, по форме совпадающее с напряжением на выводе 12 микросхемы D1.

Если импульсное напряжение с частотой 0,88 МГц на коллекторе V 3 отсутствует, проверьте напряжение на выводе 11 микросхемы D1. Если напряжение на выводе 11 отсутствует, то неисправна микросхема D1, если имеется, то неисправными могут быть транзистор V3, резисторы R6,R7, конденсатор СЗ. Замните неисправные элементы на исправные.

- 43 -

5) с помощью осциллографа замерьте уровень пульсаций на выводе 2 микросхемы D3. Если амплитуда пульсаций превышает 50 мВ,  то неисправен диодный  мост V12, конденсатор С11, микросхема D3. Неисправный диодный мост, конденсатор,  микросхему замените на исправные.

10.4. Ремонт основных функциональных частей  аппарата

Подключите тройник к одному из излучателей,  погруженному до контрольной отметки в сосуд с водой. Два других выхода тройника подключите: один соединительным кабелем к разъему ВЫХОД аппарата,  другой - к вольтметру электронному. Нажмите кнопку переключателя ИЗЛУЧАТЕЛИ, соответствующую.подключенному излучателю, кнопку “Н” переключателя РЕЖИМ РАБОТЫ, кнопку “1,0” переключателя ИНТЕНСИВНОСТЬ, ВТ/СМ2.

Ниже, в последовательности, соответствующей функциональной схеме, описан ремонт узлов автогенератора, модулятора, буферного каскада, предусилителя и выходного усилителя. В такой же последовательности осуществляется прохождение напряжения от автогенератора до излучателя.

10.4.1. Ремонт автогенератора

Проверьте наличие генерации путем наблюдения с помощью осциллографа формы напряжения на выводах 6 и 8 микросхемы D1. Если напряжение прямоугольной формы с частотой 0,88 МГц не наблюдается ни на одном из выводов,

- 42 -

Продолжение табл.5

| Наименование неисправности, внешнее проявление и допол-нительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 3. При включении аппарата в сеть загорается индикатор включения сети, а индикатор выходного напряжения не загорается Излучение ультразвука не об-наруживается ни в одном из положений переключателей, что определяется по отсутствию колебаний капелек воды, нанесенной на излучающую поверхность излучателя | Короткое замы-кание соедини-тельного кабеля Неисправны из-лучатели Неисправны источ-ники питания Неисправен выход-ной усилитель Неисправен тракт автогенератор-модулятор-буфер-ный каскад-пред-усилитель | Устраните корот-кое замыкание кабеля, либо за-мените кабель Замените излуча-тели и произведи-те настройку ап-парата с заменен-ным излучателем Устраните неис-правность в исто-чниках питания Устраните неис-правность в вы-ходном усилителе Устраните неис-правность в трак-те автогенератор-модулятор-буфер-ный каскад-пред-усилитель |

- 35 -

Продолжение табл. 5

| Наименование неисправности, внешнее проявление и допол-нительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 4. При включении аппарата в сети не загораются индикато-ры включения сети и выход-ного напряжения, излучение ультразвука не обнаруживает-ся ни при одном из положе-ний переключателей, что определяется по отсутствию колебаний капелек воды, нанесенной на излучающую поверхность излучателя | Перегорела встав-ка плавкая Неисправен провод сети аппарата Неисправен транс-форматор Т1 Неисправен источ-ник питания | Замените вставку плавкую Замените провод сети аппарата Замените тран-сформатор Т1 Устраните неис-правность в исто-чнике питания |
| 5. При включении аппарата в сеть загорается индикатор включения сети. При под-ключении одного из излуча-телей аппарат работает, а при подключении другого излуча-теля излучение ультразвука не обнаруживается ни при одном из положений переключате-лей, что определяется по отсутствию колебаний капе-лек воды на излучающей поверхности излучателя. Поочередно подключите ос-циллограф с помощью трой-ника к излучателям. Форма напряжения на экране ос-циллографа резко отличается от синусоидальной | Неисправен излу-чатель (излучатели) | Замените излу-чатель (излу-чатели) |

- 36 -

Если пульсации существенно (более 5 раз) превышают указанный уровень, то неисправен анодный мост V 13. Неисправные конденсаторы С19,  С22,  С23  или анодный мост  V13 замените на исправные.

7) если напряжение на конденсаторе С19 равно нулю, замерьте напряжение на конденсаторах С22, С23, Если последнее не менее 65 В при напряжении сети 198 В, то пробит транзистор V 9 или стабилитрон V10 или диодный мост  Vl3. Неисправные транзистор,  стабилитрон,  диодный мост замените на исправные.

10.3.2. Ремонт источника питания “+5 В”.

- включите аппарат а сеть через автотрансформатор,

- подсоедините вольтметр переменного тока с пре-
делом измерения 0-250 В параллельно сетевой вилки ап-
парата,

- подсоедините вольтметр постоянного тока с преде-
лом измерения 0-15 В между выводом 2 микросхемы  D 3
и корпусом аппарата,

- измените с помощью автотрансформатора напряже
ние сети от 198 ао 242 В. Напряжение на выводе 2 мик
росхемы   D 3 не должно измениться более, чем на 0,1 В.

При больших изменена или напряжении равном нулю на выводе 2 микросхемы D 3 источник питания следует считать неисправным,

- 41 -

1) включить аппарат в сеть через автотрансформатор и установите процедурные часы на 30 мин;

2) подсоедините вольтметр переменного тока с пределом измерения 0-2 50 В параллельно сетевой вилке аппарата;

- подсоедините вольтметр постоянного тока с пре
делом измерения 0-75 В параллельно конденсатору С19
(приложение 3);

- измените с помощью автотрансформатора напряже
ние сети от  198 до 2 42 В. Напряжение на конденсаторе
С1 9 не должно измениться более, чем на 1,5 В. При бо
льших изменениях или напряжении равном нулю на конден
саторе  С19 источник питания следует считать неисправ
ным;

- для определения неисправного элемента источника
питания замерьте напряжение на стабилитроне V 10. Если
оно менее 48 В при напряжении сети 198 В, то неиспра-
вен стабилитрон Y 10.

Если напряжение более 65 В - неисправен транзистор V 9 и стабилитрон V 10. Для устранения неисправности в обоих случаях замените неисправный элемент на исправный.

6)	с помощью осциллографа замерьте уровень пульса
ции на конденсаторе С19 при напряжении сети 2 20 В,
Амплитуда пульсаций не должна превышать 0,5 В. Если она
превышает этот уровень не более, чем в 2-3 раза, то неис
правны конденсаторы С19.  С22, С23.

- 40 -

Продолжение табл. 5

| Наименование неисправности, внешнее проявление и допол-нительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Замерьте с помощью осциллог-рафа высокочастотное напряже-ние на неработающем излучате-ле, конденсаторе С18 и коллек-торе транзистора V6. Высокоча-стотное напряжение на излуча-теле равно нулю, а на конденсаторе С18 равно напряжению на коллекторе транзистора V6 | Обрыв в катушке индуктивности (из группы L9-L10), соответствующей неработающему излучателю | Перемотайте неисправную катушку индуктивности |
| Замерьте с помощью осцилло-графа высокочастотное напря-жение на излучателе и на кон-такте переключателя S3, соеди-ненном с катушкой индуктивно-сти (из группы L9-L10), соответ-ствующей неработающему излу-чателю. Напряжение на излуча-теле равно нулю, а на вышеупо-мянутом контакте S3 отлично от нуля | Неисправен пере-ключатель S3 | Отремонтируйте переключатель S3 |
| 6. При включении аппарата в сеть загорается индикатор вклю-чения сети. Излучение ультра-звука не обнаруживается ни при каком положении переключате-лей ИЗЛУЧАТЕЛИ, ИНТЕН-СИВНОСТЬ, ВТ/СМ2 и в поло-жении переключателя РЕЖИМ РАБОТЫ “Н”, что определяется по отсутствию свечения индика-тора выходного напряжения и отсутствию колебаний капелек воды, нанесенной на излуча-ющую поверхность излучателя | Неисправны ре-зистор R16, кнопка “Н” переключателя РЕЖИМ РАБОТЫ | Замените резис-тор R16. Отремонтируйте переключатель S1 |

- 37 -

Продолжение табл. 5

| Наименование неисправности, внешнее проявление и допол-нительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| В положении “2”, “4” или “10” переключателя РЕЖИМ РАБО-ТЫ аппарат работает исправно |  |  |
| 7. При включении аппарата в сеть загорается индикатор включения сети. Излучение ультразвука не обнаруживается ни в одном из положений переключателей ИЗЛУЧАТЕЛИ, ИНТЕНСИВНОСТЬ, ВТ/СМ2 и в положениях “2”, “4” или “10” переключателя РЕЖИМ РАБО-ТЫ, что определяется по отсут-ствию свечения индикатора выходного напряжения и коле-баний капелек воды, нанесенной на поверхность излучателя. | Неисправен импульсный генератор | Устраните неис-правность в им-пульсном генера-торе |

Таблица обмоточных данных приведена в приложении 2.

- 38 -

10. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

10.1.	Общие положения

- Текущий ремонт производится в случае
отказа аппарата с целью восстановления его работоспо
собности.

- Ремонт должен производиться специалистами
ремонтных предприятий системы "Медтехника* в соответ
ствии с "Положением о техническом обслуживании, ремонте
и монтаже медицинской техники".

10.2.	Содержание текущего ремонта  .

10.2.1.	Текущий ремонт включает следующие этапы:

- обнаружение и отыскание неисправностей;

- устранение неисправностей;

- проверка работоспособности   и настройка аппарата
после ремонта.

10.2.2.	Обнаружение, отыскание и устранение неис
правностей аппарата производится в соответствии с настоя
щим разделом и разделом 9 настоящего паспорта.    Перед
началом ремонта проверьте чистоту печатной платы и ка
чество паек радиоэлементов, подготовьте измерительные
приборы, аппаратуру и оборудование (приложение 5),

10.3.	Ремонт блока питания

10.3.1. Ремонт, источника питания "+50 В"

- 39 -

# Text boxes

Продолжение приложения 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Рис. 1. Вид электронного блока аппарат со стороны лицевой панели:

1 – ручка, 2 – разъем ВЫХОД для подключения кабеля излучателя, 3 – световой индикатор выходного напряжения, 5 – световой индикатор включения сети, 6 – переключатель ИЗЛУЧАТЕЛИ, 7 – переключатель ИНТЕНСИВНОСТЬ,  ВТ/СМ2 , 8 – переключатель РЕЖИМ РАБОТЫ, 9 – процедурные часы, осуществляющие включение аппарата в сеть и установку времени процедуры.

Рис. 2. Вид электронного блока аппарата сбоку:

1 – ножки, 2 – провод сети, 3 – сетевая вилка

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТАБЛИЦА ОБМОТОЧНЫХ ДАННЫХ