ЛOMA „Циклон – 2“

ГЕНЕРАТОР АЭРОЗОЛЕЙ

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания 	3

2. Назначения и принципы использования	3

3. Технические характеристики	4

4. Комплект поставки	5

5. Устройство и принцип работы	5

6. Требования к безопасности	5

7. Подготовка к работе	6

8. Порядок работы	6

9. Техническое обслуживание	7

10. Характерные неисправности  и методы их устранения	7

11. Гарантия изготовителя	8

12. Свидетельство о приемке	8

Прежде чем приступить к работе с генератором аэрозолей Лома «Циклон – 2», прочитайте и хорошо изучите правила техники безопасности, которые указаны ниже.

Ввиду постоянного совершенствования инструкции может быть некоторое несоответствие текстовой части и рисунков настоящей инструкции и поставляемого аппарата, что не влияет на функциональные части изделия.

Символы и значения:

Осторожно – химический материал!

Предупреждения о различных опасностях, с которыми можете столкнуться при эксплуатации аппарата.

Осторожно - электрическое напряжение!

- Общие указания

  - Настоящая инструкция является руководством по эксплуатации генератора аэрозолей Лома «Циклон – 2» .

  - Обслуживающий персонал должен пройти инструктаж по технике безопасности при работе с электрооборудованием и химическими веществами.

2. Назначение и принципы использования

2.1. Генератор аэрозолей  Лома «Циклон – 2» (в дальнейшем – ЛОМА) – это электрический передвижной аппарат, котрый применяется для распрыскивания химических веществ на основе органических растворителей, воды, а также смачиваемых порошков и текучих веществ,  в различных помещениях.

Удостоверьтесь, что полностью ознакомились с химическим веществом, которое собираетесь использовать в работе с генератором аэрозолей, а также знаете о ее влиянии на Ваше и окружающих здоровье.

ЛОМА работает от сети напряжением 220V. Перед тем как включить аппарат в разетку проверьте подающееся электрическое напряжение, соответствует ли оно требованиям безопасности, а также требованиям предусмотренным в этой инструкции.

К таким химическим веществам относятся дезинфицирующие вещества, дезодоранты, антимикробные средства и средства от летающих и ползающих насекомых.

Распылитель предназначен для аэрозольной обработки помещений среднего объема: в животноводческих комплексах, на птицефермах, для обработки складов, на предприятиях пищевой промышленности, в теплицах, в лечебных учреждениях, в гостиницах, в жилых домах и т.п.).

2.2. Условия эксплуатации:

2.2.1. Диапазон температуры окружающего воздуха: от +5°C до +35°C;

2.2.2. Относительная влажность до  98%.

Обратите внимание на условия эксплуатации. Не придерживаясь их можете потерять право на гарантийное обслуживание аппарата.

3. Технические характеристики

1. Размер частиц	2-100 мкм

2. Производительность	до 20л/час.

3. Максимальная длина воздушного патока*	до 15м

4. Емкость резервуара	55л

5. Напряжение	220V

6. Мощность двигателя генератора аэрозолей 	1,0-1,3 кВт

7. Уровень шума *	81 дВ

8. Габаритные размеры*	105x48x68см

9. Масса аппарата  (пустого)*	15 кг

* В зависимости от модификации данные могут меняться.

4. Комплект поставки

4.1. Комплект поставки распылителя приведен в таблице:

| № | Название | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Генератор аэрозолей | 1 |
| 2. | Резервуар для рабочего раствора | 1 |
| 3. | Пробка заливной горловины | 1 |
| 4. | Регулировочный вентиль | 1 |
| 5. | Удлинитель шнура электропитания | 1 |
| 6. | Пульт управления генератора | 1 |
| 7. | Воздухозаборник с фильтром (вмонтированный) | 1 |
| 8. | Эластичный шланг* | 1 |
| 9. | Транспортная тележка | 1 |
| 10. | Инструкция | 1 |

* В зависимости от модификации данные могут меняться.

5. Устройство и принципы работы

5.1. Принцип работы:

Аппарат создает аэрозоли ультрамалых объемов методом турбулирующего дробления  жидкости в вихревом потоке быстродвижущегося воздуха.

6. Требования безопасности

6.1. Аппарат работает от сети напряжением 220V. Конструкция генератора аэрозолей изготовлена для работы по трехприводной схеме: фазный провод, нулевой провод и провод заземления.

Не  размыкайте  заземление и  не  используйте  удлинительные  шнуры  или  самодельные  штепсельные  вилки  для  подключения  опрыскивателя  к  двух-проводной  сети.

6.2. Перед включением генератора аэрозолей в сеть необходимо проверить отсутствие повреждения сетевого шнура.

6.3. При  проведении  работ  в  помещениях   всю  электроаппаратуру и  осветительные  приборы (кроме  осветительных  приборов  во взрывобезопасном  исполнении) в  целях  избежания короткого  замыкания  и  выхода  из  строя  электро - аппаратуры необходимо  отключить. Так избежите короткого замыкания.

6.4. Категорически  запрещается распрыскивание  легко воспламеняющихся жидкостей, а также композиционных материалов,  в состав которых  входят  подобные жидкости.

6.5. Храните предназначенное для распрыскивания  средство в оригинальной упаковке.

6.6. Распрыскивать химические вещества используя средства индивидуальной химической защиты, указанные в спецификации данного вещества.

7. Подготовка к работе

7.1. Распакуйте генератор аэрозолей и проверьте комплектность.

7.2. Изучите принцип работы генератора аэрозолей.

7.3. Соедините гибкие магистрали для жидкости и воздуха  и воздуха со шнуцерами на резервуаре для рабочего раствора в строгом соответствии с условными обозначениями, по принципу: жидкость – жидкость, воздух – воздух.

8. Порядок работы

8.1. Залейте в резервуар необходимое количество рабочей жидкости  и плотно завентите пробку заливной горловины.

Удостоверьтесь, что полностью ознакомились с химическим веществом, которое собираетесь использовать в работе с генератором аэрозолей, а также знаете о ее влиянии на Ваше и окружающих здоровье.

8.2. Включите в сеть шнур электропитания.

8.3. Пуск генератора аэрозолей производится переводом тумблера в положение «вкл».

Для полного забора воздуха аппарат необходимо установить задней частью на расстояние не ближе чем 2 метра от стены помещения.

8.4. Положением регулировочного вентиля, расположенного в верхней части резервуара, выберается режим расхода жидкости и дисперсность аэрозоля (величины обратно пропорциональные).

Ниже в таблице приводятся рекомендуемые величины дисперсии в зависимости от назначения аэрозольной обработки.

| Назначение | Дисперсия в микронах 7-10 15-20 30-50 |
| --- | --- |
| Дезинфекция воздуха |  | + |  |
| Дезинфекция поверхностей |  |  | + |
| Дезинфекция вентиляционных каналов и емкостей | + |  |  |
| Дезинфекция против летающих насекомых | + |  |  |
| Дезинфекция против ползающих насекомых |  |  | + |
| Вакцинация | + | + | + |

  - При завершении работ необходимо перекрыть кран подачи рабочей жидкости.

8.6. Чтобы снять небольшое избыточное давление в резервуаре, нужно отвернуть пробку заливной горловины  и несколько секунд  поработать в холостом режиме двигателя генератора, что обеспечит чистку всасывающей магистрали.

8.7. После проведения работ необходимо провести мойку генератора аэрозолей путем распрыскивания чистой водопроводной воды в течениии 5 минут с обязательным завершением работы в холостом режиме двигателя генератора.

8.8. После окончания работ обязательно очистить фильтр воздухозабора:  с помощью отвертки достать пластмассовую сетку, закрывающую фильтр, промыть его чистой водой, высушить. При износе фильтр необходимо заменить.

9. Техническое обслуживание

9.1. После окончания работ необходимо очищать наружные поверхности распылителя с помощью мягких щеток чистой воды без напора.

10. Характерные неисправности и методы их устранения

10.1.  Характерные неисправности и методы их устранения  приведены в таблице:

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Не работает нагнетающий агрегат генератора | 1.Обрыв провода электропитания 2.Поломка нагнетающего агрегата генератора | 1.Заменить кабель 2.Заменить нагнетающий агрегат генератора |
| Генератор аэрозолей работает, но распыление жидкости не происходит | 1.Нет герметичности бака 2.Засорилась всасывающая магистраль 3.Засорился кран подачи жидкости 4. Засирился фильтр воздухазабора генератора | 1.1. Закрыть плотно бак 1.2.Проверить прокладку заливной горловины 2.Очистить магистраль 3.Очистить кран от посторонних предметов 4. Очистить или заменить фильтр |
| Не регулируется дисперсность | Перепутаны местами магистрали | Правильно соедините гибкие магистрали (см. 7.3.) |

11. Гарантия изготовителя

11.1     Предприятие – изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с момента продажи генератора аэрозолей Лома «Циклон – 2».

11.2.    По истечении гарантийного срока ремонт и обслуживание генератора аэрозолей Лома «Циклон – 2» производит предприятие – изготовитель за счет покупателя.  Аналогичные обязательство берут на себя дилерские компании.

Контакты:

+370 620 59080

+370 37 220612

12. Свидетельство о приемке

Генератор аэрозолей Лома «Циклон-2» заводской номер     ______________________,

признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска  ______________

Подпись ответственных лиц за приемку _____________________________