ЛOMA „Циклон – 4“

ГЕНЕРАТОР АЭРОЗОЛЕЙ

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания 	3

2. Назначения и принципы использования	3

3. Технические характеристики	4

4. Комплект поставки	5

5. Принцип работы и устройство	5

6. Требования к безопасности	5

7. Подготовка к работе	6

8. Порядок работы	6

9. Техническое обслуживание	7

10. Характерные неисправности  и методы их устранения	7

11. Текущий ремонт	8

12. Гарантия изготовителя	8

13. Свидетельство о приемке	8

Прежде чем приступить к работе с генератором аэрозолей Лома «Циклон – 4», прочитайте и хорошо изучите правила техники безопасности, которые указаны ниже.

Ввиду постоянного совершенствования конструкции может быть некоторое несоответствие текстовой части и рисунков настоящей инструкции и поставляемого аппарата, что не влияет на функциональные части изделия.

Символы и значения:

Осторожно – химический материал!

Предупреждения о различных опасностях с которыми вы можете столкнуться при эксплуатации аппарата.

Осторожно - электрическое напряжение!

- Общие указания

  - Настоящая инструкция является руководством по эксплуатации генератора аэрозолей Лома «Циклон – 4» .

  - Обслуживающий персонал должен пройти инструктаж по технике безопасности при работе с электрооборудованием и химическими веществами.

2. Назначение и принципы использования

2.1. Генератор аэрозолей  Лома «Циклон – 4» (в дальнейшем – ЛОМА) – это электрический передвижной аппарат, котoрый применяется для распрыскивания химических веществ на основе органических растворителей, воды, а также смачиваемых порошков и текучих веществ, в различных помещениях.

Удостоверьтесь, что полностью ознакомились с химическим веществом, которое собираетесь использовать в работе с генератором аэрозолей, а также знаете о ее влиянии на Ваше и окружающих здоровье.

ЛОМА работает от сети напряжением 220V. Перед тем как включите аппарат в разетку проверьте подающееся электрическое напряжение, соответствует ли оно требованиям безопасности, а также требованиям предусмотренным в этой инструкции.

К таким химическим веществам относятся дезинфицирующие вещества, дезодоранты, антимикробные средства и средства от летающих и ползающих насекомых.

Распылитель предназначен для аэрозольной обработки помещений с большим объемом: животноводческих комплексах, на птицефермах, для обработки складов, на предприятиях пищевой промышленности, в теплицах, в лечебных учреждениях, в гостиницах и т.п.

2.2. Условия эксплуатации:

2.2.1. Диапазон температуры окружающего воздуха: от +5°C до +35°C;

2.2.2. Относительная влажность до  98%.

Обратите внимание на условия эксплуатации. Не придерживаясь их, можете потерять право на гарантийное обслуживание аппарата.

3. Технические характеристики

1. Размер частиц	2-100 мкм

2. Производительность	до 70 л/час.

3. Максимальная длина воздушного патока*	до 60м

4. Емкость резервуара	55л

5. Напряжение	220V

6. Мощность двигателя генератора аэрозолей 	1,0-1,3 кВт х 2

7. Мощность двигателя вентилятора*	0,18 кВт – 1 кВт

8. Объем перемешиваемого вентилятором воздуха*	5400-8800м³/час.

9. Уровень шума *	84 дВ

10. Габаритные размеры*	142x68x130см

11. Масса аппарата  (пустого)*	40 кг

* в зависимости от модификации данные могут меняться.

** в зависимости от объема помещений, в которых проводится опыление, мощность вентилятора может, по желанию заказчика, колебаться от 0,18 до 1 кВт.

4. Комплект поставки

4.1. Комплект поставки распылителя приведен в таблице:

| № | Название | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Генератор аэрозолей | 2 |
| 2. | Резервуар для рабочего раствора | 1 |
| 3. | Пробка заливной горловины | 1 |
| 4. | Регулировочный вентиль | 2 |
| 5. | Удлинитель шнура электропитания | 1 |
| 6. | Пульт управления генератора | 1 |
| 7. | Вентилятор | 1 |
| 8. | Воздухозаборник с фильтром | 2 |
| 9. | Стойка с поворотным механизмом | 1 |
| 10. | Фильтр запасной | 10 |
| 11. | Монтажные ремешки для кабелей (запасные) | 3 |
| 12. | Транспортная тележка | 1 |
| 13. | Клапан подачи воздуха | 2 |
| 14. | Инструкция | 1 |

* В зависимости от модификации данные могут меняться.

5. Устройство и принципы работы

5.1. Принцип работы:

Аппарат создает аэрозоли ультрамалого объема методом турбулирующего дробления  жидкости в вихревом потоке быстродвижущегося воздуха.

Модель ЛОМА имеет два спаренных генераторов аэрозолей. Аппарат имеет следующие функции управления:

- можно включить только один генератор аэрозолей,

- можно включить два генератора аэрозолей одновременно,

- можно включить/отключить вентилятор рекуперационной системы.

Система, состоящая из вентилятора и аэродинамической трубы, насыщает аэрозоль дополнительной кинетической энергией, а также способствует равномерному  его распределению за счет активного перемешивания воздуха.

- Требования безопасности

  - Распылитель работает от сети напряжением 220V. Конструкция генератора аэрозолей изготовлена для работы по трехприводной схеме: фазный провод, нулевой провод и провод заземления.

Не  размыкайте  заземление и  не  используйте  удлинительные  шнуры  или  самодельные  штепсельные  вилки  для  подключения  опрыскивателя  к  двух-проводной  сети.

  - Перед включением генератора аэрозолей в сеть необходимо проверить отсутствие повреждения сетевого шнура.

  - При  проведении  работ  в  помещениях   всю  электроаппаратуру и  осветительные  приборы (кроме  осветительных  приборов  во взрывобезопасном  исполнении) в  целях  избежания короткого замыкания  и  выхода  из  строя  электроаппаратуры необходимо  отключить. Так избежите короткого замыкания.

  - Категорически  запрещается распрыскивание  легко воспламеняющихся жидкостей, а также композиционных материалов  в состав которых  входят  подобные жидкости.

  - Храните предназначенное для распрыскивания  средство в оригинальной упаковке.

  - Распрыскивать химические вещества используя средства индивидуальной химической защиты, указанные в спецификации используемого вещества.

- Подготовка к работе

  - Распакуйте генератор аэрозолей и проверьте комплектность.

  - Изучите принцип работы генератора аэрозолей.

  - Смонтируйте аэродинамическую трубу на транспортную тележку. Установите вилку аэродинамической трубы на отверстие в вертикальной стойке транспортной тележки, фиксируя в следующей последовательности: плоская шайба, натяжная пружина, плоская шайба, гайка, контргайка.

  - Соедините гибкие магистрали для жидкости и воздуха  и воздуха со шнуцерами на резервуаре для рабочего раствора в строгом соответствии с условными обозначениями, по принципу: жидкость – жидкость, воздух – воздух.

- Порядок работы

  - Залейте в резервуар необходимое количество рабочей жидкости  и плотно завинтите пробку заливной горловины.

Удостоверьтесь, что полностью ознакомились с химическим веществом, которое собираетесь использовать в работе с генератором аэрозолей, а также знаете о ее влиянии на Ваше и окружающих здоровье.

  - Включите в сеть шнур электропитания.

  - Пуск генератора аэрозолей производится переводом тумблера в положение «вкл». Зависимо от необходимой производительности, можно включить отдельно одну турбину или две одновременно.

Для полного забора воздуха аппарат необходимо установить задней частью вентилятора на расстояние не ближе чем 3 метра от стены помещения.

  - Положением регулировочных вентилей, расположенных в верхней части резервуара, выберается режим расхода жидкости и дисперсность аэрозоля (величины обратно пропорциональные).

8.5.   По необходимости, систему рекуперации аэрозоля можно подключить или выключить тумблером осевого вентилятора на пульте управления.

Ниже в таблице приводятся рекомендуемые величины дисперсии в зависимости от назначения аэрозольной обработки.

| Назначение | Дисперсия в микронах 7-10 15-20 30-50 |
| --- | --- |
| Дезинфекция воздуха |  | + |  |
| Дезинфекция поверхностей |  |  | + |
| Дезинфекция вентиляционных каналов и емкостей | + |  |  |
| Дезинфекция против летающих насекомых | + |  |  |
| Дезинфекция против ползающих насекомых |  |  | + |
| Вакцинация | + | + | + |

  - При завершении работ необходимо перекрыть каждый кран подачи рабочей жидкости.

  - Чтобы снять небольшое избыточное давление в резервуаре, нужно отвернуть пробку заливной горловины  и несколько секунд  дать поработать двигателю генератора в холостом режиме, что обеспечит чистку всасывающей магистрали.

  - После необходимо провести мойку генератора аэрозолей, путем распрыскивания чистой водопроводной воды в течениии 5 минут с обязательным завершением работы в холостом режиме двигателя генератора.

  - После окончания работ обязательно очистить фильтры воздухозабора:  с помощью отвертки достать пластмассовую сетку, закрывающую фильтр, промыть его чистой водой, высушить. При износе фильтр необходимо заменить.

- Техническое обслуживание

  - После окончания работ необходимо очищать наружные поверхности распылителя с помощью мягких щеток чистой воды без напора.

- Характерные неисправности и методы их устранения

10.1.  Характерные неисправности и методы их устранения  приведены в таблице:

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Не работает нагнетающий агрегат генератора | 1.Обрыв провода электропитания 2.Поломка нагнетающего агрегата генератора | 1.Заменить кабель 2.Заменить нагнетающий агрегат генератора |
| Генератор аэрозолей работает, но распыление жидкости не происходит | 1.Нет герметичности бака 2.Засорилась всасывающая магистраль 3.Засорился кран подачи жидкости 4. Засирился фильтр воздухазабора генератора | 1.1. Закрыть плотно бак 1.2.Проверить прокладку заливной горловины 2.Очистить магистраль 3.Очистить кран от посторонних предметов 4. Очистить или заменить фильтр |
| Не регулируется дисперсность | Перепутаны местами магистрали | Правильно соедините гибкие магистрали (см. 7.4.) |

- Гарантия изготовителя

  - Предприятие – изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с момента продажи генератора аэрозолей Лома «Циклон – 4».

  - По истечении гарантийного срока ремонт и обслуживание генератора аэрозолей Лома «Циклон – 4» производит предприятие – изготовитель за счет покупателя.

Аналогичные обязательство берут на себя дилерские компании.

Контакты:

+370 620 59080

+370 37 220612

- Свидетельство о приемке

Генератор аэрозолей Лома «Циклон-4» заводской номер _____________, признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска  ______________

Подпись ответственных лиц за приемку _____________________________