Инструкция по использованию UtrasnapTM пробирок  с SystemSURE IITM

Общие сведения

Utrasnap-система исследования поверхности, основанная на регистрации АТФ, используется совместно с прибором люминометр SystemSURE II.  Это система качества продукции и HACCP мониторинга процесса производства, анализа поверхностей, образцов воды и других объектов окружения. Прибор SystemSURE в совокупности с пробиркой Utrasnap, измеряет АТФ, универсальную энергию, содержащуюся во всех животных, растениях бактериях, дрожжах и микробных клетках. Остатки продукции, особенно пищевые остатки, содержат большое количество АТФ.  Микробные составляющие содержат АТФ, но в меньшем количестве.  После мойки, всех источников АТФ должно быть значительно меньше. Количество созданного света это прямо пропорциональное количество АТФ, таким образом, единицы света могут быть использованы для оценки биомассы в пробе.

| Отбор пробы Во время взятия пробы, убедитесь, что работаете в стерильных условиях. Не дотрагивайтесь до тампона или до внутренней стороны пробирки пальцами. Держа за трубку пробирки, покрутите и надавите на верхний край пробирки. В кончике пробирки располагается детергент. Возможно образование конденсата на внутренней стороне пробирки, это допустимо. Проведите тампоном по стандартной площади 10×10 см., на интересующей для исследования поверхности. После проведения тампоном по исследуемой поверхности, поместите его обратно в пробирку. Проба должна быть изучена не позднее 4 часов после активации жидкости в пробирку, тем не менее однажды актированная проба должна быть прочитана в люминометре не позднее 60 секунд. Для жидких проб, таких как промывные воды после CIP мойки, должны быть протестированы в аппарате в течение 5-10 секунд. Проведение анализа При активации пробы держите пробирку за верхнюю часть и надломите колпачок. Затем встряхните пробирку вперед-назад. Вся жидкость из колпачка перетечет в пробирку. Опустите тампон в жидкость и слегка потрясите в течение 5-10 секунд. Чтение результатов Вставьте пробирку Ultrasnap в люминометр, закройте крышку, закройте крышку и после нажатия кнопки «ОК», вы можете прочитать результат. Следуйте указаниям инструкции к прибору люминометр SystemSUREII. Интерпретация результатов Если значение на дисплее люминометра менее 10 единиц – значит исследуемая поверхность предположительно чистая. Результат от 11 до 29 – предупреждающий, это означает, что исследуемая поверхность не чиста. Если результат превышает значение 30 – исследуемая поверхность грязная. Безопасность Если получено некачественное устройство Ultrasnap, не используйте его. Избегайте скопления больших количеств образцов на одном тампоне пробирки. Держите пробирку Ultrasnap вертикально во время подготовки к исследованию. Держите пробирку Ultrasnap вертикально во время активации. Читайте результаты в течение 1 минуты после активации пробы. Храните Ultrasnap так, чтобы на него не попадали прямые лучи света. Хранение Пробирки Ultrasnap хранить при температуре 2-80С (35-46 F). Пробирка должна быть помещена в комнатную температуру за 2-5 минут до начала использования. Пробирка, хранящаяся при неправильной температуре, сохраняет свои свойства в течение 6 недель. Безопасность Компоненты Ultrasnap не оказывают неблагоприятного действия на здоровье человека, когда используется согласно инструкции и по надлежащим условиям лабораторных исследований. |  |
| --- | --- |