ОБЛУЧАТЕЛЬ РТУТНО-КВАРЦЕВЫЙ

НА ШТАТИВЕ ОРК-21М1

ПАСПОРТ

21-000-00М1 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Облучатель ртутно-кварцевый на штативе ОРК-21М1 предназначен для проведения общих и местных облучений в физиотерапевтических кабинетах лечебных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Источник излучения — лампа ДРТ 400 ГОСТ 20401—75

- Напряжение питающей сети, В				220± 10%

- Частота, Гц							50

- Мощность, В • А, не более					1000

- Длительность пускового режима лампы, мин , не более	15

- Расстояние до облучаемой поверхности, м			1,0

- Масса, кг, не более						17

- Класс защиты 1 по ГОСТ 12.2.025—76

- Средний срок службы, лет, не менее				5

2.10. Сведения о содержании драгоценных материалов

| Наименование | Обозначение | Сборочные единицы, комплексы, комплекты | Масса в шт., г | Масса в изд., г | Номер акта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обозначение | кол-во | кол-во в изделии |  |  |  |  |
| Серебро | Конденсатор КСО-5-500 В-А-6200 пФ±10% ОЖО 461.123 ТУ Переключатель ПКУЗ-ПИ-0103 УЗ ТУ 16-642 046—86 | 21-025-00 М 21-025-00 М, | 1 1 | 1 1 | 0,041 0,213 | 0,041 0,213 0,25 |  |  |

2.11. Сведения о содержании цветных металлов

| Наименование металла | Количество, кг |
| --- | --- |
| Медь и Сплавы на медной основе Алюминий и алюминиевые сплавы | 0,076 1,42 |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Облучатель ртутно-кварцевый на штативе ОРК-21 М1 УХЛ4.2

ТУ 64-1-1618-77

Номер и дата выпуска ____________________________________

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____________________________________________

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию ___________________________________

(дата и подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием ___________________________________________________________

города _________________________________________________

Подпись руководителя и печать ремонтного предприятия

_________________________________

Подпись руководителя и печать учреждения-владельца

______________________________

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Основание, шт							1

- Штанга:

Труба 1								1

Труба 2								1

- Звено   горизонтальное,   шт				                   	1

- Шторка, шт.*							1

- Лампа ДРТ 400 ГОСТ 20401—75					1

- Очки  защитные О37 универсальные, шт	                          			1

3.7 Паспорт,  21-000-00   М 1ПС,  экз					1

3.8. Запасные   части:

- Лампа ДРТ400 ГОСТ 20401—75, шт.				                  1

- Лампа ТН-0,3-3 с цоколем Е10Ю/13 ОДО 337 020 ТУ, шт	                  	2

* Шторка поставляется по особому заказу.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Конструкция облучателя

4.1.1. Облучатель (рис. 1) состоит из трех основных узлов: основания 1, штанги и звена горизонтального 9. Штанга состоит из трубы 4 и трубы 6.

В основании находится электропитающее устройство. На кожухе 2 основания расположены ручка выключателя 12, кнопка пуска 14, глазок сигнальной лампы 13, соединительный провод 3 и провод сети 15.

Штанга несет на себе узел звена горизонтального, который состоит из рефлектора с лампой ДРТ, трубы 8 и маховика 7. С помощью трубы 8 и маховика, повернув маховик против часовой стрелки, рефлектор можно перемещать по штанге в вертикальном направлении.

По окончании перемещения поворотом маховика по часовой стрелке закрепляют рефлектор в требуемом положении. Для фиксации звена горизонтального предусмотрен предохранитель 16.

4.1.2. Облучатель поставляется в разобранном виде. Для сборки облучателя (см. рис. 1) необходимо:

а)	закрепить трубу 4 штанги на основании облучателя;

б)	надеть трубу 8 звена горизонтального на трубу 6, завернуть маховик;

в)	соединить трубы 4 и 6, закрепить винтом и закрыть декоративным колпачком 5.

4.1.3. Для установки лампы ДРТ (рис. 2) необходимо:

а)	отвернуть винты 1 с крышек 2;

б)	снять крышки;

в)	отвернуть гайки 5 с кронштейнов 4;

1

Рис. 1. Общий вид облучателя

г)	концы лампы и проводов зажать винтами 6 в контактах 7;

д)	установить лампу ДРТ на кронштейны 4 и закрепить гайками 5;

е)	установить крышки 2 на место, закрепить их винтами 1.

4.2.	Схема электрическая принципиальная приведена на рис. 3.

- Нормальный рабочий режим лампы ДРТ создается балластным дросселем.

- Зажигание  лампы ДРТ обеспечивают конденсатор С1 и кнопка пуска SB.

2

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Облучатель ртутно-кварцевый на штативе ОРК-21 М1 УХЛ4.2

ТУ 64-1-1618-77

Номер и дата выпуска ____________________________________

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____________________________________________

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию ___________________________________

(дата и подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием ___________________________________________________________

города _________________________________________________

Подпись руководителя и печать ремонтного предприятия

_________________________________

Подпись руководителя и печать учреждения-владельца

______________________________

Рис. 3. Схема электрическая принципиальная

Перечень элементов к рис. 3

| Обозначение | Наименование | Кол-во | .Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Е L Н R С1 С2 S1 SB X | Лампа ДРТ 400 ГОСТ 20401—75 Дроссель 21-00972-00М Лампа ТН-0,3-3 с цоколем Е 10/13 ОДО.337.020 ТУ Резистор МЛТ-0,5-470кОм ±10% ОЖО.467 180 .ТУ Конденсатор МБГЧ-1-1-500В-2мкФ±20% ОЖО.462.141 ТУ Конденсатор КСО-5-500В-А-6200пФ ± 10% ОЖО.461.123 ТУ Переключатель ПКУЗ-11И-0103УЗ ТУ 10-642.046—86 Кнопка 82-0123-00 Вилка 10А кл. 1 ГОСТ 7396—85 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |

4.2.3. Данные обмотки дросселя приведены в таблице, схема обмотки дросселя показана на рис. 4.

3

Рис. 4. Схема обмотки дросселя

| Катушка | Провод, марка, диаметр | Витки | Рядов (ориентировочно) | Отводы | Изоляция между рядами | Выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в ряду |  |  |  | маркировка | марка, диаметр | длина, мм |
| Катушка | ПЭВ-2-1,4 | 315 | 53 | 6 | - | Один слой кабельной бумаги | 0,1 | Моточный | 180 |

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Ультрафиолетовые лучи биологически весьма активны и при неумелом пользовании могут причинить пациенту серьезный вред. Поэтому медперсонал должен обслуживать пациентов только  по  врачебному предписанию с точным указанием дозировки.

- Облучатель должен быть заземлен при помощи вилки сетевого провода.

- Перед процедурой наденьте защитные очки пациенту и обслуживающему персоналу, накройте необлучаемые части тела марлевыми салфетками.

- При замене ламп, проверке монтажа, устранении неисправностей, при дезинфекции и очистке от пыли облучатель отключите от сети.

- При включенном в сеть облучателе и положении ручки выключателя на «Включено » должна гореть сигнальная лампа, указывающая, что облучатель находится под напряжением.

6. ПОДГОТОВКА ОБЛУЧАТЕЛЯ К РАБОТЕ

- Проверьте соответствие установки ручки выключателя положению «Отключено».

- Установите рефлектор на нужной высоте, придайте рефлектору необходимый угол наклона.

- Включите штепсельную вилку сетевого провода 15 (см. рис. 1) в розетку.

4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Облучатель ртутно-кварцевый на штативе ОРК-21 М1 УХЛ4.2

ТУ 64-1-1618-77

Номер и дата выпуска ____________________________________

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен _____________________________________________

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию ___________________________________

(дата и подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием ___________________________________________________________

города _________________________________________________

Подпись руководителя и печать ремонтного предприятия

_________________________________

Подпись руководителя и печать учреждения-владельца

______________________________

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Облучатель ртутно-кварцевый на штативе ОРК-21М 1 УХЛ4.2, заводской номер __________________ соответствует техническим условиям ТУ 64-1-1618—77 и признан годным для эксплуатации, подвергнут на Свердловском заводе электромедицинской аппаратуры консервации согласно требованиям технических условий.

Вариант защиты ВЗ-1, вариант упаковки ВУ-1 по ГОСТ 9.014—78.

Дата консервации ____________________________________

Срок консервации ___________________________________М.П.

Консервацию произвел _________________________________

Дата выпуска ________________________________________

Ответственный за приемку ____________________________

8

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Переведите ручку выключателя в положение «Включено». Если лампа при этом не зажигается, нажмите несколько раз на кнопку.

- Облучение пациентов начните, спустя 15 минут после включения лампы.

- После окончания процедуры, если не предполагается облучать следующего пациента, облучатель выключите.

Повторно включить облучатель можно только после полного охлаждения лампы.

7.4.	После двух часов непрерывной работы облучателя сделайте перерыв на 20—30 минут.

8. УХОД ЗА ОБЛУЧАТЕЛЕМ

8.1.	Внешняя отделка облучателя допускает влажную санитарную обработку обычными дезинфицирующими средствами:

3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства «Лотос» и т. п.

- Алюминиевые детали протирайте сухим марлевым тампоном.

- Лампу ДРТ раз в неделю протирайте ваткой, слегка смоченной спиртом. Включайте после высыхания лампы.

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправности, внешние проявления, дополнительные признаки | Вероятная причина | Методы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Лампа ДРТ не зажигается или периодически вспыхивает, сигнальная лампа светится 2. Зажженная лампа самопроизвольно гаснет, сигнальная лампа светит слабо 3. Сигнальная лампа не светится, лампа ДРТ горит 4. Облучатель работает, но слышно сильное гудение | 1. Ослабли контакты лампы 2. Неисправна .лампа Недостаточная величина питающего напряжения Неисправна сигнальная лампа Ослабли стяжные шпильки дросселя | 1. Поджать контакты лампы 2. Сменить лампу Включить облучатель через устройство, обеспечивающее нормальное напряжение Заменить сигнальную лампу Подтянуть гайки шпилек |  |

Установку лампы ДРТ при ее замене производите согласно разделу 4.

Для замены сигнальной лампы выверните лампу из патрона и замените ее.

5

10. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

10.1. Общие положения

- Текущий ремонт облучателей должен производиться специалистами ремонтных предприятий.

- При ремонте соблюдайте меры безопасности, указанные в разделе 5 настоящего паспорта.

10.2. Содержание текущего ремонта

10.2.1. Текущий ремонт включает следующие этапы: обнаружение неисправностей, отыскание и устранение неисправностей, проверка работоспособности облучателя после ремонта.

- Обнаружение неисправностей облучателя производите в соответствии с разделом 9 настоящего паспорта.

- Отыскание и устранение неисправностей, помимо перечисленных в разделе ^производится общепринятыми методами ремонта электротехнической аппаратуры.

При отыскании неисправностей следует пользоваться схемой электрической принципиальной (см. рис. 3).

10.4.1. Доступ к элементам электрической схемы осуществите следующим образом:

отверните винты 11 с кожуха 2;

.приподнимите кожух.

10.5. Проверка работоспобности облучателя после ремонта производится включением его в сеть после выполнения манипуляций в последовательности, обратной указанной в п. 10.4.1.

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Хранить облучатель следует в закрытом помещении при температуре от +5° С до +40°С и относительной влажности не более 80% при температуре +25°С.

- Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Облучатели в упаковке транспортируются закрытым транспортом при температуре воздуха от -f-50°C до —50°С, относительной влажности воздуха до 100%.

13. РАСКОНСЕРВАЦИЯ

При расконсервации с деталей облучателя удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или бензином. Обильное смачивание деталей не рекомендуется. Рефлектор облучателя протереть сухим марлевым тампоном.

6

14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие облучателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода изделия 6 эксплуатацию.

- В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет облучатель и его части по предъявлении гарантийного талона.

- Предельный срок защиты без переконсервации — 7 лет.

15. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

15.1. В случае неисправности облучателя в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке, потребитель должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, по которому должен прибыть представитель завода или предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, номер телефона;

дефектную ведомость;

гарантийный талон.

15.2. Все представленные рекламации регистрируются потребителем в таблице.

| Дата отказа или возникновения неисправности | К-во часов работы облучателя с начала эксплуатации до возникновения неисправности или отказа | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации | Меры, принятые по рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7

# Text boxes

Рис. 2. Установка лампы ДРТ 400