ОТОСКОП СО СТАНДАРТНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Рис.1

Назначение:

Отоскоп со стандартным освящением предназначен для осмотра и  увеличения изображения наружного и среднего уха, диагностики заболеваний, выявления инородных тел и травматических повреждений.

Через воронку отоскопа открывается доступ к обследуемой освещенной полости слухового прохода для манипулирования инструментами. Осмотр можно проводить как с помощью укрепленной на приборе сдвижной лупы, так и без нее.

Технические данные и характеристики:

- освещенность поля на расстоянии 20 мм - не менее 80 лк;

- количество сменных воронок - 3 ( 3; 4; 5 мм);

- увеличение лупы - 2,2 крат; 4 крат.

- масса - 0,26 кг;

- габаритные размеры отоскопа - 175х65х25 мм;

- габаритные размеры в чехле - 180х105х36 мм;

Комплектность

  - Головка отоскопа-----------------------------------------------1

  - Ручка  с регулировкой яркости-----------------------------1

  - Воронки металлопластиковые d=3, 4, 5м м--------------3

  - Увеличительная лупа 4-х кратн.----------------------------1

  - Баллон для пневмоотоскопии  (не входит в комплект)

  - Лампа-------------------------------------------------------------1

  - Футляр укладочный-------------------------------------------1

  - Руководство по эксплуатации-------------------------------1

Устройство и принцип работы:

Отоскоп  со стандартным освящением  представлен на рис.1. Головку отоскопа соединяют с рукояткой.  а воронки к головке отоскопа  следующим образом:

- Соединение BAYONET.(рис2)

Прилагая головку отоскопа к верхней части рукоятки  с батарейками С, нажмите головку вниз так чтобы металлическое кольцо на верхней части рукоятки  скатилось с поворотом до 90º и  чтобы части захватились.

Рис.2

- Pin-contact (рис3)

Отвинтить винт захвата на верхней части рукоятки с батарейками С  до тех пор, что бы винт  более не был  видимым  в ставной части рукоятки. Вставьте головку отоскопа    во  вставной части рукоятки и нажмите до конца. Точка выравнивания должна быть направлена в сторону винта захвата. Повторно сожмите винт.

Рис.3

- Ушные воронки   многократного использования из пластмассы  вставляются в головку отоскопа (рис.4).

Рис.4

Реостат.  Интенсивность яркости  регулируется  нажатием и вращением красной кнопки реостата.

Рис.5

Пневматоскопия:

Пневматический баллон (в комплект не входит) можно соединить к  штекеру который находится на окулярной части головки отоскопа

Рис.6

Лупа.

Шарнирная лупа может быть выдвинута в сторону или удалена если требуется. Лупа на операционном  отоскопе не является сменной.

Рис.7

Замена лампы.

дефектная лампа  просто отвинчивается от гнезда и заменяется новой.

Рис.8

Гарантии изготовителя:

12 месяцев  с момента эксплуатации при правильном обращении. Гарантия не распространяется на лампы.