ЩИПЦЫ

БИОПСИЙНЫЕ С ИГЛОЙ

К ГИБКИМ

ЭНДОСКОПАМ

Диаметр канала, мм:  ◊ 2,0  ◊ 2,8  ◊ 3,7

ПАСПОРТ

1 Назначение

  - Щипцы биопсийные с иглой к гибким эндоскопам

предназначены для дистанционной биопсии. Применяются

совместно с гибкими эндоскопами.

2 Технические данные

2.1 Наружный диаметр, мм ………….2,3

2.2 Установленный ресурс до списания – не менее 80

циклов. Средний ресурс – не менее 200 циклов. За цикл

принимается одноразовое выкусывание биологической массы.

2.3 Щипцы автоклавируемые при температуре 132ºС.

2.4 Масса, г, не более …………………100

3 Устройство и принцип работы

3.1 Щипцы состоят из следующих частей: рабочих чашек,

тяги управления и ручки управления.

3.2 Рабочие чашки обеспечивают выкусывание тканевой

пробы. Тяга управления соединена с системой привода

рабочих чашек и ручкой управления.

3.3. Возвратно-поступательное движение ручки управления

обеспечивает полное раскрытие и закрытие рабочих чашек

при биопсии.

4 Указание мер безопасности

4.1 Щипцы не должны применяться в эндоскопах с

«диаметрической» системой.

5 Подготовка к работе

5.1 Проверить работоспособность инструмента, для чего

свернуть гибкую часть щипцов в кольцо диаметром около

150 мм и убедиться в том, что рабочие чашки легко

раскрываются и закрываются без заеданий.

5.2 Обработать щипца согласно МР №28/6-3,

утвержденным МЗ СССР 09.02.198г.

6 Порядок работы

6.1 Щипцы в инструментальный канал эндоскопа следует

вводить, медленно проталкивая их во входное отверстие

инструментального канала, перехватывая при этом по￐

20…30 мм вблизи входного отверстия инструментального

канала.

6.2 При изогнутом конце эндоскопа прохождение щипцов

может быть затруднено. В этом случае необходимо

отпускать угол изгиба до тех пор, пока станет возможным

свободное прохождение щипцов.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня

реализации.

8 Сведения о рекламациях

8.1 Рекламации в установленном порядке вместе с

настоящим паспортом предъявляются по адресу: 193036,

Санкт-Петербург, а/я 151, «Аксиома»

9 Свидетельство о приемке

9.1 Щипцы биопсийные с иглой к гибким эндоскопам

соответствуют требованиям ТУ 9435-010-27507632-95 и

признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _______________