РИО Упрполиграфиздата

Редактор Н. А. Попова

Технический редактор В. Г. Честнова

Бумага писчая. Гарнитура литературная. Печать высокая. Печ. л. 0,75

Уч.-изд. л. 0,7. Изд. инд. 18/20 Тираж 5000. Заказ 5589

г. В. Пышма, тип. Управления издательств, полиграфии и книжной торговли.

СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ

СВЕТИЛЬНИК

МЕДИЦИНСКИЙ БЕСТЕНЕВОЙ

ПЕРЕДВИЖНОЙ

С АВАРИЙНЫМ ПИТАНИЕМ

СБПА-15

ПАСПОРТ

15-000-0 ПС

Завод-изготовитель постоянно работает над повышением качества светильника, поэтому в его конструкции могут иметь место непринципиальные отличия от конструкции светильника, описанной в настоящем издании.

16. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

16.1. Рекламации предъявляются в порядке, изложенном в «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

| № п.п. | Краткое содержание | Принятые меры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

атации. Подвергнут консервации согласно требованию технических условий ТУ 64-1-483—77.

Вариант защиты ВЗ-1, вариант упаковки ВУ-1 по ГОСТ 9.014—
78.

Дата консервации

Консервацию произвел

(подпись)

Дата выпуска

Ответственный за выпуск

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Гарантийный срок работы изделия — 1 год при хранении и светильника в соответствии с требованиями паспорта.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня получения его потре-бителем.

В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его части.

Гарантийный срок на покупные узлы и детали определяется ГОСТ, ТУ или нормалями на эти изделия.

Предельный срок защиты без переконсервации — 5 лет.

Адрес завода-изготовителя: 620151 г. Свердловск, а/я 164.

13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Светильник следует хранить в закрытом помещении при тем-пературе от +1 до +40°С, относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25°С.

- Воздух в помещении не должен содержать примесей, вы-зывающих коррозию.

14. РАСКОНСЕРВАЦИЯ

14.1. При расконсервации изделия с хромированных и никелированных частей удалить смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или бензином (обильное смачивание не рекомендуется).

15. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

15.1. Светильник в упаковке транспортируется закрытым транспортом, кроме неотапливаемых отсеков самолетов, при температуре воздуха от +50 до —50°С. Относительная влажность воздуха до 100%.

8

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Светильник медицинский бестеневой передвижной с аварийным питанием СБПА-15 предназначен для освещения операционного поля при хирургических операциях в условиях стационара, а также в полевых условиях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания сети, В	220

- Допускаемое отклонение напряжения от номиналь
ного,  %	±10

- Частота, Гц	50

- Мощность, потребляемая светильником с зарядным

. устройством,  В.А, не более	400

2.5.	Источник аварийного питания	Аккумуляторная

батарея

2.6.	Источник света	Лампа накалива-

ния

2.7.	Освещенность    операционного    поля, находящегося
на расстоянии 1 м от защитного стекла:

при питании от сети (рабочий диаметр светово
го пятна 100 мм), лк, не менее	4000

при питании от аккумуляторной батареи (наибо
лее освещенное место, диаметр светового пятна не
контролируется), лк, не менее	1500

- Масса светильника, кг, не более	75

- Средний   срок службы до списания  или капиталь
ного ремонта	 Не менее 5 лет

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Корпус, шт.	1

- Рефлектор с дугой, шт.	1

- Штатив разборный из двух	частей, компл.	1

- Горизонтальная штанга, шт.	1

- Патрон с проводом, шт.	1

- Лампа С 110+12 В-100+50 Вт ТУ 16-535,

578—71, шт.	1

3.7.	Аккумуляторная   батарея:   6-СТ-60  ЭМ  ГОСТ

959.5—79 или 6-СТ-75 ЭМС ГОСТ 959.8—79, шт.	1

- Укладочный  ящик   (поставляется  по заявке потре
бителя, черт. 16-009-0), шт.		1

- Инструкция по эксплуатации стартерных свинцово-

кислотных батарей, экз.	1

- Паспорт, экз.	1

- Запасные части:

3.11.1. Лампа С 110+12 В-100+50 Вт

1

ТУ 16-535, 578—71, шт.	2

- Лампа МН 6,3—0,3 ГОСТ 2204—74, шт.	1

- Предохранитель  ПМ-2  НИО.481.017,  шт.	6

- Предохранитель ПВ-10 ТУ 16-522.Q01— 73, шт.	2

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Светильник (рис. 1) состоит из рефлектора 1, внутри которого в патроне установлена двухнитевая лампа накаливания. Патрон с лампой перемещается вдоль оптической оси рефлектора, что

Рис. 1. Общий вид светильника

позволяет регулировать величину светового пятна. Для защиты операционного поля от нагревания внутри рефлектора установлен светофильтр из специального стекла. Кроме того, в светильник входят следующие основные узлы: горизонтальная штанга 7, на которой шарнирно укреплен рефлектор; штатив вертикальный, соединяющий горизонтальную штангу рефлектора с корпусом светильника, состоящий из двух звеньев 11, 12, корпуса 15 на роликах, в котором размещаются аккумуляторная батарея и блок уп-

2

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Не светит лампа при сетевом питании | 1. Перегорела лампа 2. Перегорел предо-хранитель | 1. Проверить и заменить ее 2. Заменить предо-хранитель |
| Не светит лампа при аварийном питании | 1. Перегорела лампа 2. Не заряжена батарея 3. Окисление клемм на батарее 4. Перегорел предо-хранитель | 1. Проверить и заменить ее 2. Батарею проверить нагрузочной вилкой и при необходимости зарядить 3. Зачистить клеммы батареи 4. Заменить предо-хранитель |
| Амперметр не показы-вает тока при зарядке батареи | 1. Неплотно надеты наконечники на клеммы батареи 2. Электролит из ба-тареи вылился или выкипел | 1. Закрепить наконечники 2. Батарею вынуть и отдать на проверку |

10. ЗАМЕНА ЛАМП И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

- Для замены лампы 1 (см. рис. 3) требуется отвернуть два
винта 2, снять патрон 3. Утонив лампу в патроне и повернув про
тив часовой стрелки, извлечь ее и заменить.

- Для замены сигнальной лампы необходимо отвинтить кол
пачок фонаря, выкрутить лампу и заменить.

- Для   замены предохранителя на панели пульта управле
ния необходимо слегка нажать головку держателя, и, поворачивая
против   часовой   стрелки,   снять  ее. Заменить предохранитель и
установить головку держателя обратно. Для замены предохрани
теля   в корпусе необходимо извлечь его, потянув на себя, и заме
нить.

- Сборку  после проделанной работы по всем пунктам раз
дела выполнять в обратном порядке.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

11.1. Светильник медицинский бестеневой передвижной с аварийным питанием СБПА-15, заводской номер	, соответствует техническим условиям ТУ 64-1-483—77 и признан годным к эксплу-

7

7.3.	Проверить    правильность положения лампы в патроне, не
вставляя вилку сетевого шнура в розетку. Для этого трехштырько-

'вую вилку провода 5 (см. рис. 1) вставить в гнезда на панели и перевести переключатель «Освещение» в положение «Вкл.». Лампа должна светиться. Если лампа не светится, нужно ее извлечь из патрона, повернуть на 180° и вставить вновь.

- Проверить   работу аварийного и сетевого освещения. Для
этого   вставить   вилку  сетевого шнура в розетку, переключатель
«Освещение»   установить на «Вкл.», переключатель «Зарядка» —
на    «Откл.»,    переключатель «Сеть» —на «Вкл.». Потом извлечь
вилку сетевого шнура из розетки, при этом должен загореться ава
рийный   свет.   Снова вставить вилку в розетку — аварийный свет
должен отключаться, а лампа светильника загореться от сети.

- Светильник установить в операционной в нужном положе
нии,   передвигая рефлектор по вертикали и фиксируя его махови
ком 10.

Перемещение рефлектора по горизонтали производить передвижением горизонтальной штанги с фиксацией маховиком 6. С помощью рукоятки 9 и маховика 2 рефлектор можно поворачивать вокруг двух горизонтальных осей, направляя пучок света в нужное место.-

Освещенность поля изменяется при перемещении лампы вдоль оптической оси рефлектора при помощи барабана 3 и винта 4. Наилучшее .освещение светильник дает на расстоянии 1 м от защитного стекла рефлектора до операционного поля. Для бесперебойной работы необходимо следить за состоянием аккумуляторной батареи и содержать ее в постоянной готовности к работе.

Светильник может работать непрерывно в течение 8 часов, после чего его необходимо отключить на 30 минут для охлаждения.

8. УХОД ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ

8.1. Внешняя отделка светильника допускает влажную санитарную обработку обычными дезинфицирующими растворами: 3%-ным раствором перекиси водорода с 0,5%-ным моющего средства «Новость», «Прогресс» и т. д. и 1%-ным раствором хлорамина. Применение раствора сулемы для протирки хромированных частей светильника не допускается.

Не разрешается производить формалиновую или серную дезинфекцию в помещении, где находится светильник. Периодически, не реже одного раза в месяц, снимать с рефлектора защитное стекло и сухой мягкой замшей протирать светофильтр и отражающую поверхность рефлектора.

6

равления, В блоке управления расположены: устройство для зарядки батареи от сети переменного тока, реле для автоматического включения батарейного питания в случае исчезновения напряжения в сети и панель управления.

На панели управления расположены: переключатель «Освещение», переключатель «Зарядка», переключатель сети «Сеть», амперметр, гнезда для включения вилки провода рефлектора, предохранитель и сигнальная лампа, загорающаяся при включении переключателя «Сеть». Переключатель «Зарядка» служит для установки необходимой величины зарядного тока.

Схема электрическая принципиальная приведена на рис. 2. Дан-лые обмоток трансформатора приведены в таблице 1.

Рис. 2. Схема электрическая принципиальная

| Обозначе-ние | Наименование | Коли-чество |
| --- | --- | --- |
| R | Проволочное сопротивление 0,4 Ом ±25% НДЗ-100 | 1 |
| PA | Амперметр М42101 ГОСТ 8771-78, 10 А | 1 |
| GB | Батарея аккумуляторная 6СТ-60ЭМ или 6СТ-75ЭМС ГОСТ 959.5-79, ГОСТ 959.8-79 | 1 |
| S1, S2 | Переключатель ПКУЗ-11И 0103 УЗ ТУ 16-526.047-74 | 2 |
| V1…V4 | Диод Д242 а.АО.336.206 ТУ | 4 |
| H | Лампа сигнальная МН-6,3-0,3 ГОСТ 2204-74 | 1 |
| V5 | Лампа накаливания С110+12 В-100+50 Вт ТУ 16-535.578-71 | 1 |
| F1,F2 | Предохранитель ПМ-2 НИО.481.017 | 2 |
| F3 | Предохранитель ПВ-10 ТУ 16-522.001-73 | 1 |
| K | Реле МКУ-48С РА Ч.506.166П РАО.450.002 ТУ | 1 |
| T | Трансформатор 15-0063-0-01 | 1 |
| X1 | Вилка штепсельная ВШ-П-20-1Р44-01-10/220 ГОСТ 7396-76 | 1 |
| X2 | Разъем | 4 |
| S3 | Переключатель ПКУЗ-11М4065УЗ ТУ16-526.047-74 | 1 |

3

Таблица 1

| Данные обмоток трансформатора |
| --- |
| Номер обмотки | Провод, марка, диаметр, мм | Число витков | Количество витков в слое | Количество слоев | Отвод от витка | Изоляция между рядами | Выводы |
|  |  |  |  |  |  |  | маркировка | марка, и диаметр |
| I | ПЭВ-2хО,8 | 733 | 83 | 10 | — | Один слой кабельной бумаги К-080 | 1 2 | Моточный |
| II | ПБД-1,74 | 68 | 45 | 2 | 48 52 56 60 64 | То же | 3 4 5 6 7 8 9 | То же |
| III | ПЭВ-2хО,8 | 380 | 83 | 4 | — |  | 10 11 |  |

Изоляция между обмотками — 4 слоя кабельной бумаги К-080.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Светильник выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.025-76, класс защиты — I.

- Светильник должен быть заземлен.

5.3.	При    разборке,   замене    лампы    и  предохранителей, при
проверке монтажа и устранении неисправностей, при дезинфекции
и очистке от пыли светильник отключить (вилку сетевого провода
извлечь из розетки).

4

6. МОНТАЖ

6.1.. Для сборки и монтажа отодвинуть задвижку 14 (см. рис. 1) на корпусе 15, вставить в отверстие корпуса нижнее звено штатива 12 и зафиксировать зажимной втулкой 13. Затем вставить и зафиксировать верхнее звено штатива 11, установить горизонтальную штангу, причем маховик 8 после посадки тройника на верхнее звено штатива завернуть до отказа. Далее соединить дугу рефлектора с горизонтальной-штангой байонетным зажимом, патрон 3 с лампой    (рис. 3) установить на рефлекторе и зафиксировать вин-

Рис. 3. Рефлектор

тами 2.   Провод 5 (см. рис. 1) рефлектора заложить в крючки на штативе и горизонтальной штанге.

7. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Залить  электролит в аккумуляторную батарею в соответ
ствии с инструкцией по эксплуатации стартерных свинцово-кислот-
ных батарей, установить и закрепить батарею в корпусе 15, затем
подсоединить к ее выходным клеммам соответствующие по поляр
ности наконечники проводов.

- Зарядить    батарею в соответствии с вышеуказанной инст
рукцией, при этом рукоятку «Сеть» перевести в положение «Вкл».
Переключателем «Зарядка» установить необходимую величину за
рядного тока, контролируя его по амперметру. По окончании заряд
ки рукоятки «Зарядка» и «Сеть» перевести в положение «Откл.».

5