СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ

СВЕТИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ

ЧЕТЫРЕХРЕФЛЕКТОРНЫЙ

ПЕРЕДВИЖНОЙ

СМ-28

ПАСПОРТ

28-00-00 ПС

Свердловский завод электромедицинской аппаратуры (ЭМА)

620151, г. Свердловск, а/я 164.

Расчетный счет 263202 в Горуправлении Госбанка.

Тел. 57-08-72.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на    ремонт    (замену)    в    течение    гарантийного    срока

Светильник медицинский

четырехрефлекторный передвижной

СМ-28 ТУ 64-1-483—77

Номер и дата выпуска

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию

(дата, подпись)

Принят  на  гарантийное обслуживание  ремонтным  предприятием

города

Подпись руководителя и печать

ремонтного предприятия

Подпись руководителя и печать

учреждения-владельца

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник медицинский четырехрефлекторный передвижной СМ-28 предназначен для освещения операционного поля и подсвета в качестве вспомогательного аппарата при хирургических операциях в условиях стационара и в перевязочных.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Напряжение питающей сети, В		220

- Допустимое отклонение напряжения от номинального, % ...      от +5 до -10

- Частота, Гц		50

2 4. Мощность,    потребляемая       светильником    при    номинальном

напряжении, В ∙ А, не более	         170

2.5.	Источник света (лампа накаливания матированная)	     34-0304-0

2.6.	Расстояние   от   защитного   стекла    элемента   светильника   до
операционного поля, мм	         1000

- Рабочий диаметр светового пятна, мм, не менее		150

- Освещенность операционного поля, лк, не менее	        10000

- По   защите   от   поражения   электрическим   током   светильник
выполнен по классу 1 тип В, ГОСТ 12.2.025—76

- Масса светильника, кг, не более		58

- Средний срок службы, лет, не менее		7

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Корпус, шт		1

- Штанга вертикальная		1

- Звено горизонтальное, шт		1

- Основание светильника, шт		1

- Паспорт, экз				1

3.6.	Запасные    части:

- Предохранитель ПЦ30-5 АГО.481.501ТУ, шт		4

- Лампа 34-0304-0,  шт	        4

3.6.3.	Светофильтр    сине-зеленый     (НД9-05)     ТУ    21-РСФСР-
451—83, шт		2

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Световой поток направляется на операционное поле от четырех светооптических элементов светильника, создавая достаточную освещенность и бестеневой эффект.

1

Рис. 1. Общий вид светильника

4.2.	Основными    частями    светильника    являются:    корпус    9 (рис.   1),   где  располагаются  светооптические  элементы,   горизонтальное   звено   5   вертикальная   штанга   3,   основание   1.   Корпус вмонтирован на двух шарнирах в дугу, которая соединена с горизонтальным звеном 5. Для  поворота  корпуса  9 служит  ручка  8.

4.3.	Горизонтальное звено  шарнирно соединено с  вертикальной штангой 3,  которая крепится к основанию  1  с электропитающим устройством.   В   основании   имеется  окно,   закрытое   крышкой   11, где находятся предохранители.

4.4.	Электрическая    принципиальная    схема    изображена    на рис. 2.

Перечень элементов приведен в табл. 1.

2

Свердловский завод электромедицинской аппаратуры (ЭМА)

620151, г. Свердловск, а/я 164.

Расчетный счет 263202 в Горуправлении Госбанка.

Тел. 57-08-72.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на    ремонт    (замену)    в    течение    гарантийного    срока

Светильник медицинский

четырехрефлекторный передвижной

СМ-28 ТУ 64-1-483—77

Номер и дата выпуска

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию

(дата, подпись)

Принят  на  гарантийное обслуживание  ремонтным  предприятием

города

Подпись руководителя и печать

ремонтного предприятия

Подпись руководителя и печать

учреждения-владельца

Таблица 1 Перечень элементов

| Поз. обозна-чение | Наименование | Коли-чество | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| F1, F2 | Предохранитель ПЦ-30-5 АГО.481.501ТУ | 2 |  |
| Т | Трансформатор ТН-61-220-50К аФО.470.015ТУ | 1 |  |
| EL1… EL4 | Лампа 34-0304-0 | 4 |  |
| X | Вилка штепсальная ВШ-п-20-1Р44-01-10/220 ГОСТ 7396-76 или ВШ-ц-20-01-10/220 | 1 |  |

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- Светильник должен быть заземлен.

- При   разборке,  замене  ламп   и   предохранителей,   при  проверке монтажа и устранении неисправностей,  при дезинфекции  и очистке от пыли   светильник должен быть отключен от сети (вилка извлечена из розетки).

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- После  распаковки  светильника  проверьте  комплектность  в соответствии с разделом 3.

- Хромированные и никелированные части изделия протереть марлевым тампоном, смоченным спиртом или бензином   (обильное смачивание не допускается).

- В  основание светильника   1   (см.  рис.   1)   завернуть  вертикальную штангу 3 и закрепить винтами 2.

6.4.	Установить   горизонтальную   штангу   5,   закрепив   шарнир стопорным винтом 4.

Вывернуть винты 6, соединить горизонтальную  штангу 5 с дугой корпуса 9 и закрепить винтами.

6.5.	Снять с основания дно 12, отвернув винты. Жгут 10 от рефлектора,   пропустив   через   вертикальную  штангу  3,   подсоединить к колодке внутри основания согласно маркировке на концах проводов и колодки.

6.6.	Светильник   не   требует  специальной   подготовки   и   может работать сразу после окончания монтажа.

Для этого необходимо включить вилку в розетку сети.

6.7.	Рукой перемещая  корпус  светильника,  установить его так, чтобы операционное поле было освещено наиболее интенсивно.

3

Наилучшую освещенность светильник дает на расстоянии 1 м от операционного поля до защитных стекол светооптических элементов.

6.8. Светильник может работать непрерывно в течение 8 часов, после чего необходимо выключить его на 30 минут для охлаждения.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1.	Внешняя    отделка    светильника    допускает  дезинфекцию 3%-ным раствором перекиси водорода с 0,5%-ным раствором моющего средства типа «Лотос».

Применение раствора сулемы для протирки хромированных частей светильника не допускается. Не разрешается проводить формалиновую или серную дезинфекцию в помещении, где находится светильник.

7.2.	Периодически  (один раз в месяц)   рекомендуется вынимать блоки светофильтра и, не разбирая, протирать стекла чуть увлажненной   замшей   или   стираной   фланелью.   Поверхности   отражателей протирать запрещается.

8. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характерные неисправности и методы их устранения приведены в табл. 2.

Таблица   2

| Неисправности, внешнее прояв-ление и допол-нительные прикнаки | Вероятная причина | Метод устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Не горит одна или не-сколько ламп | 1. Неплотный контакт лампы в патроне 2. Перегорели лампы | 1. Поджать контакты, зачистить подгоревшие места 2. Заменить лампы |  |
| 2. Не горят все лампы | 1. Нет напряжения в сети 2. Перегорел предохра-нитель | 1. Проверить наличие напряжения вольтмет-ром или контрольной лампой 2. Заменить предохра-нитель, сняв крышку 11 |  |

9. РЕГУЛИРОВКА, ЗАМЕНА ЛАМП, СВЕТОФИЛЬТРОВ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

9.1. Если корпус светильника не фиксируется в шарнирах дуги, то необходимо снять крышку 7 (см. рис. 1) корпуса, отвернув крепеж,  и отрегулировать фрикционы  гайками  в шарнирах дуги.

4

Свердловский завод электромедицинской аппаратуры (ЭМА)

620151, г. Свердловск, а/я 164.

Расчетный счет 263202 в Горуправлении Госбанка.

Тел. 57-08-72.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на    ремонт    (замену)    в    течение    гарантийного    срока

Светильник медицинский

четырехрефлекторный передвижной

СМ-28 ТУ 64-1-483—77

Номер и дата выпуска

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию

(дата, подпись)

Принят  на  гарантийное обслуживание  ремонтным  предприятием

города

Подпись руководителя и печать

ремонтного предприятия

Подпись руководителя и печать

учреждения-владельца

Рис. 3. Элемент светильника

- Положение   каждого  элемента   светильника   в   корпусе   регулируется гайками 6 (рис. 3).

- Для замены  лампы  снять  крышку  7(см.  рис.   1)   корпуса, как указано выше, снять патрон 7 (см. рис. 3), нажав и повернув против часовой стрелки. Заменить лампу. Сборку выполнить в обратном порядке.

- Для замены  светофильтра 5 отвернуть винты 3 и  извлечь блок светофильтров из корпуса, ослабить винты 4 с гайками, вынуть и заменить светофильтр. Сборку произвести в обратном  порядке.

- Для замены предохранителей необходимо отвернуть винты, снять крышку 11   (см. рис.  1), отвернуть головку держателя предохранителя и заменить предохранитель.

10. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

- Текущий  ремонт светильника  должен   производиться  специалистами ремонтных предприятий.

- При   ремонте   соблюдайте   меры   безопасности,   указанные в разделе 5 настоящего паспорта.

10.3.	Текущий ремонт включает следующие этапы:
обнаружение неисправностей;

отыскание причин неисправностей и их устранение;

5

проверка работоспособности светильника после ремонта.

- Обнаружение неисправностей светильника производить в соответствии с разделом 8 настоящего паспорта. Отыскание и устранение неисправностей,  помимо перечисленных в разделе 8, производится  общепринятыми   методами   ремонта   электротехнической аппаратуры.

- Регулировку и замену ламп, светофильтров  и предохранителей см. в разделе 9.

- Проверка работоспособности  светильника  после  ремонта производится в соответствии с пп. 6.6, 6.7.

11.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Светильник   в   упаковке  транспортируется   закрытым   транспортом,   кроме  неотапливаемых  отсеков   самолетов,при   температуре воздуха от —50 до  +50°С. Относительная влажность воздуха до 100%.

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Светильник  следует  хранить  в  закрытом   помещении   при температуре от   +5 до  +40°С. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +25°С.

- Воздух в помещении не должен  содержать примесей,  вы зывающих коррозию.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель   гарантирует  соответствие   светильника   требованиям технических  условий  при  соблюдении  потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации  светильника  —   1   год со дня ввода в эксплуатацию    в пределах гарантийного срока хранения.

- Гарантийный срок хранения — 6 месяцев.

- В течение гарантийного срока завод безвозмездно ремонтирует или  заменяет изделие и его части  по  предъявлении гарантийного талона.

- Предельный срок защиты  без переконсервации  — 3 года.

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

14.1. В случае неисправности светильника в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке потребитель должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

6

заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, по- которому должен прибыть представитель завода или предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, номер телефона;

дефектную ведомость;

гарантийный талон.

14.2. Все предъявленные рекламации регистрируются потребителем в таблице 3.

Таблица   3

| Дата от- каза или возникно-вения не-исправ-ности | Кол-во часов работы све-тильника до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направ-ления рекла-мации | Меры, прияныте по рекламации | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Светильник  медицинский   четырехрефлекторный    передвижной СМ-28 УХЛ4.2,  заводской  №	 , соответствует

техническим условиям ТУ 64-1-483-77 и признан годным к эксплуатации. Подвергнут на Свердловском заводе электромедицинской аппаратуры консервации согласно требованиям технических условий.

Вариант    защиты    ВЗ-1,    вариант    упаковки    ВУ-1     по    ОСТ

64-1-69 – 80.

Дата консервации

Срок консервации

Консервацию произвел

М.П.

Дата выпуска

Ответственный за приемку

7

# Text boxes

Линия отрыва

Линия отрыва

Линия отрыва

Рис.2. Схема электри-ческая принципиальная